## KPIs
Equipamentos Cadastrados
318
Calibrados
Calibrados | 304 | 304
Vencidos | 14
Vencidos
14
% de Instrumentos Calibrados
95.6%
304
|  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total
|  | Calibrações Realizadas | 1 | 0 | 32 | 18 | 39 | 38 | 37 | 59 | 52 | 5 | 11 | 1 | 293
|  | Calibrações Previstas | 1 | 4 | 20 | 16 | 35 | 37 | 35 | 46 | 31 | 3 | 1 | 1 | 230
|  | Desativados | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Adicionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 10 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 68
|  | Agendado | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 11 |  | 22 | 22 | 125
|  | Em Contato |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Controle de equipamento
Country | Owner | e-mail | Cel # | Leader | email (leader) | District | Region/State | Equipment | Serial Number | Brand | Model | City | Customer | form | Calibration Date | Status | Certificate | Vendor | Obs. | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS
Brasil | William Leite Romano | william.leiteromano@suez.com | (37) 9965-3947 | William Leite Romano | william.leiteromano@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Colorímetro | 11039BC21695 | HACH | DR/890 | Pirapetinga- MG | Smurfit Kappa | 2020-07-21 | 2021-08-24 | Calibrado | 13509 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  | 165.753 | Jul | 2021-08-23
Brasil | William Leite Romano | william.leiteromano@suez.com | (37) 9965-3947 | William Leite Romano | william.leiteromano@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 8677501 | Hanna | HANNA | Pirapetinga- MG | Smurfit Kappa | 2020-07-21 | 2021-08-24 | Calibrado | 13505 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  | 178.434 | Jul | 2021-08-23
Brasil | William Leite Romano | william.leiteromano@suez.com | (37) 9965-3947 | William Leite Romano | william.leiteromano@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 63259 | DIGIMED | DM-2P | Pirapetinga- MG | Smurfit Kappa | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Calibrado |  | Hexis |  |  | 8 | #N/A | #N/A |  | 101.655 | Jul | 2021-08-23
Brasil | Thiago Henrique Miné de Morais | thiago.morais@suez.com | (31) 99680-1591 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | Condutivímetro | 17121575001003 | Analyser | 650MA | Juatuba - MG | Ambev | 2021-03-04 | 2022-03-03 | Calibrado | 15641 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A |  | 420.444
Brasil | Thiago Henrique Miné de Morais | thiago.morais@suez.com | (31) 99680-1591 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | pHmetro | 9216/19 | Analyser | 350M | Juatuba - MG | Ambev | 2021-03-04 | 2022-03-03 | Calibrado | 15643 | ER ANALITICA | Eletrodo apresenta vida útil avançada. | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A |  | 101.655
Brasil | Thiago Henrique Miné de Morais | thiago.morais@suez.com | (31) 99680-1591 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | Espectrofotômetro | 142870001022 | Hach | DR/900 | Juatuba - MG | Ambev | 2021-03-09 | 2022-03-03 | Calibrado | 15646 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A |  | 101.655
Brasil | Gerson Miranda (AcM Carlos Santos) | gerson.miranda@suez.com | (31) 99744-8598 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | Espectrofotômetro | 060390C58361 | Hach | DR/890 | Belo Horizonte - MG | no fixed customer (carried by owner) | 2021-03-09 | 2022-03-03 | Calibrado | 15644 | ER ANALITICA | Filtro de 560nm manchado. | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A |  | 198.603
Brasil | Anderson Oliveira | anderson.oliveira@suez.com | (91) 99292-7121 | Adriano Ribeiro | adriano.ribeiro@suez.com |  | PA | pHmetro | 200710001808 | HACH | Pocket Pro | Barcarena-PA |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Calibrado |  | Hexis |  | EM CONTATO | 5
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Colorímetro | 12079BC22146 | HACH | DR/890 | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) | 2020-07-23 | 2021-08-18 | Calibrado | 13440 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-08-17
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Balança Analítica | B147469098 | Mettler Toledo | MS204 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-25 | 2021-09-20 | Calibrado | 13827 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | pHmetro | 49483 | DIGIMED | DM22 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-25 | 2021-09-20 | Calibrado | 13822 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Reator DQO | 10110C0840 | HACH | DRB/200 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-25 | 2021-09-20 | Calibrado | 13832 | ER ANALITICA | Equipamento sem a manta térmica centra | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Turbidímetro | 11110C014243 | HACH | 2100Q | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-25 | 2021-09-20 | Calibrado | 13829 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Espectrofotômetro | 1426206 | HACH | DR/2800 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-25 | 2021-09-20 | Calibrado | 13831 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul encontra-se oxidado e bateria de lítio responsável pelo armazenamento de dados e configurações do usuário está sem carga. | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Balança Analítica | B449346278 | Mettler Toledo | MS204 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2021-09-20 | Calibrado | 13833 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Condutivímetro | 4223997 | Myron L Company | 4PII | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2021-09-20 | Calibrado | 13928 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Condutivímetro | B21662 | Orion | Orion 3 Star | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2021-09-20 | Calibrado | 13837 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Condutivímetro | B27525 | Orion | Orion 3 Star | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2021-09-20 | Calibrado | 13826 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | pHmetro | 893769 | GE | L6606 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2021-09-20 | Calibrado | 13926 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | pHmetro | 51302520 | METLER TOLEDO | SEVENGO | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2021-09-20 | Calibrado | 13838 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | pHmetro | B06517 | THERMO | Orion 4 Star | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2021-09-20 | Calibrado | 13834 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | pHmetro | 1308011 | DIGIMED | pH31 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2021-09-20 | Calibrado | 13828 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-20
Brasil | Sonia Cristina De Jesus Oliveira | sonia.jesus@suez.com | (16) 99636-8332 | Sonia Cristina De Jesus Oliveira | sonia.jesus@suez.com | MM S&E Sude | SP | Espectrofotômetro | 1532591 | HACH | DR/3900 | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Calibrado | 13313 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-30
Brasil | Sonia Cristina De Jesus Oliveira | sonia.jesus@suez.com | (16) 99636-8332 | Sonia Cristina De Jesus Oliveira | sonia.jesus@suez.com | MM S&E Sude | SP | Multiparâmetro | 6227214 | Myron L Company | 6PFC | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Calibrado | 13312 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-30
Brasil | Sonia Cristina De Jesus Oliveira | sonia.jesus@suez.com | (16) 99636-8332 | Sonia Cristina De Jesus Oliveira | sonia.jesus@suez.com | MM S&E Sude | SP | pHmetro | 50008 | DIGIMED | DM-2P | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Calibrado | 13310 | ER ANALITICA | Conselhavel a troca do eletrodo, devido instabilidade nas leituras. | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-30
Brasil | Rosangela de Lima Valente Soares | rosangela.soares@suez.com | (55) 98146-8350 | Adalberto Diniz | adalberto.diniz@suez.com | MM S&E Sud&NE | AM | Condutivímetro | 4222730 | Myron L Company | 4PII | Manaus - AM | Wartsila | 2020-09-15 | 2021-09-16 | Calibrado | 13761 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-16
Brasil | Rosangela de Lima Valente Soares | rosangela.soares@suez.com | (55) 98146-8350 | Adalberto Diniz | adalberto.diniz@suez.com | MM S&E Sud&NE | AM | Espectrofotômetro | 1264624 | HACH | DR/2800 | Manaus - AM | Wartsila | 2020-09-15 | 2021-09-16 | Calibrado | 13764 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-16
Brasil | Rosangela de Lima Valente Soares | rosangela.soares@suez.com | (55) 98146-8350 | Adalberto Diniz | adalberto.diniz@suez.com | MM S&E Sud&NE | AM | pHmetro | 2996109 | Oaklon | PH5+ | Manaus - AM | Wartsila |  | 2021-09-16 | Calibrado | 13762 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Rosangela de Lima Valente Soares | rosangela.soares@suez.com | (55) 98146-8350 | Adalberto Diniz | adalberto.diniz@suez.com | MM S&E Sud&NE | AM | pHmetro | HAO4421691 | Oaklon | HI98107 | Manaus - AM | Wartsila |  | 2021-09-16 | Calibrado | 13763 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Romildo Gonçalves | romildo.goncalves@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Colorímetro | 12039BC22007 | HACH | DR/890 | São José dos Campos - SP | REVAP | 2020-06-30 | 2021-06-23 | Calibrado | 12665 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Romildo Gonçalves | romildo.goncalves@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 52395 | DIGIMED | DM32 | São José dos Campos - SP | REVAP | 2020-06-30 | 2021-06-23 | Calibrado | 12664 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Balança Analítica | D452202153 | Shimadzu | AY220 | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16228 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Condutivímetro | 53253 | DIGIMED | DM32 | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16229 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Condutivímetro | 4220742 | Myron L Company | 4PII | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16230 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Thiago Garcia | thiago.garcia@suez.com |  | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Espectrofotômetro | 1562954 | HACH | DR/3900 | Presidente Prudente - SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16237 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul manchado e lâmpada de tungstênio com vida útil avançada. | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Espectrofotômetro | 142380001005 | HACH | DR/1900 | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16226 | ER ANALITICA | Carcaça superior danificada, necessário troca na próxima manutenção. | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Ulisses Alves de Sibia | ulisses.sibia@suez.com | (14) 98157 5005 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Espectrofotômetro | 142380001014 | HACH | DR/1900 | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16231 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Ulisses Alves de Sibia | ulisses.sibia@suez.com | (14) 98157 5005 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Multiparâmetro | 6213434 | Myron L Company | 6PFC | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16225 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | pHmetro | 53320 | DIGIMED | DM22 | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16232 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | pHmetro | 538624 | GE | L6606 | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16227 | ER ANALITICA | Eletrodo com vida útil avançada, sendo necessário sua troca. | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Ulisses Alves de Sibia | ulisses.sibia@suez.com | (14) 98157 5005 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | pHmetro | 2905640 | GE | L6606 | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16233 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Thiago Garcia | thiago.garcia@suez.com |  | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | pHmetro | 2848909 | GE | L6606 | Presidente Prudente - SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16236 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Turbidímetro | 16100C053269 | HACH | 2100Q | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2022-04-27 | Calibrado | 16234 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Anderson Oliveira | anderson.oliveira@suez.com | (91) 99292-7121 | Adriano Ribeiro | adriano.ribeiro@suez.com |  | PA | pHmetro | 200710001815 | HACH | Pocket Pro | Barcarena-PA |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Calibrado |  | Hexis |  | EM CONTATO | 5
Brasil | Thiago Ferreira da Silva | thiago.ferreiradasilva@suez.com | (11) 96068-7071 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | pHmetro | 585193 | GE | L6606 | ABC - SP | no fixed customer (carried by owner) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12322 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A |  | 85.34
Brasil | Raul Oliveira | raul.oliveira@suez.com | (11) 97586 9162 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Balança Analítica | B042078134 | M Toledo |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12351 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Raul Oliveira | raul.oliveira@suez.com | (11) 97586 9162 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Balança Analítica | 1113112822 | M Toledo |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12350 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafaela Gomes | rafaela.gomes@suez.com | (11) 97192-7984 | Vinicius de Paula | vinicius.paula@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 4220739 | Myron L Company | 4PII | Alumínio-SP | CBA | 2020-05-28 | 2021-05-17 | Calibrado | 12337 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafaela Gomes | rafaela.gomes@suez.com | (11) 97192-7984 | Vinicius de Paula | vinicius.paula@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 4211535 | Myron L Company | 4PII | Alumínio-SP | CBA | 2020-05-28 | 2021-05-17 | Calibrado | 12317 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Vieira Da Silva | ra.silva@suez.com | (67) 98115-2450 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MS | pHmetro | 1563933 | GE | L6606 | Dourados-MS | Cliente | 2021-05-27 | 2021-11-23 | Calibrado | 14620 | ER ANALITICA | Liberado com restrição, eletrodo de pH em final da vida útil (lentidão). | REALIZADO | 11 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafaela Gomes | rafaela.gomes@suez.com | (11) 97192-7984 | Vinicius de Paula | vinicius.paula@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Espectrofotômetro | 1358800 | HACH | DR/2800 | Alumínio-SP | CBA | 2020-05-28 | 2021-05-17 | Calibrado | 12326 | ER ANALITICA | Compartimento de cubeta e bateria de lítio em final de vida útil. | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafaela Gomes | rafaela.gomes@suez.com | (11) 97192-7984 | Vinicius de Paula | vinicius.paula@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | pHmetro | 612331 | GE | L6606 | Alumínio-SP | CBA | 2020-05-28 | 2021-05-17 | Calibrado | 12321 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | pHmetro | 2296242 | GE | L6606 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Colorímetro | 153160001028 | HACH | DR/900 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-27 | 2021-05-17 | Calibrado | 12332 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Reator DQO | 10090C0150 | HACH | DRB/200 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-28 | 2021-05-17 | Calibrado | 12327 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Condutivímetro | 4239598 | Myron L Company | 4PII | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2021-02-12 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 2 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Multiparâmetro | 6203837 | Myron L Company | 6PFC | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2021-02-12 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 2 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Multiparâmetro | 6261850 | Myron L Company | 6PFC | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2021-02-12 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 2 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | pHmetro | 2909161 | GE | L6606 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2021-02-12 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 2 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Multiparâmetro | 6263667 | Myron L Company | 6PFC | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-02-27 | 2021-11-23 | Calibrado | 14621 | ER ANALITICA | Liberado com restrição, eletrodo de pH em final da vida útil (lentidão). | REALIZADO | 11 | #N/A | #N/A | 2021-11-23
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Espectrofotômetro | 150750001006 | HACH | DR/1900 | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-07-07 | 2021-11-23 | Calibrado | 13932 | ER ANALITICA | MODULO DE ALIMENTAÇÃOCOM AVARIAS,E NCAMINHADO PARA NOSSA AT | REALIZADO | 11 | #N/A | #N/A | 2021-11-23
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Espectrofotômetro | 150700001005 | HACH | DR/1900 | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-07-07 | 2021-11-23 | Calibrado | 14288 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 11 | #N/A | #N/A | 2021-11-23
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Espectrofotômetro | 1483375 | HACH | DR/3900 | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-07-07 | 2021-11-23 | Calibrado | 13237 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 11 | #N/A | #N/A | 2021-11-23
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Multiparâmetro | 6252724 | Myron L Company | 6PFC | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-07-07 | 2021-11-23 | Calibrado | 14624 | ER ANALITICA | Liberado com restrição, eletrodo de pH em final da vida útil (lentidão). | REALIZADO | 11 | #N/A | #N/A | 2021-11-23
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Turbidímetro | 15030C039256 | HACH | 2100Q | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-07-07 | 2021-11-23 | Calibrado | 14291 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 11 | #N/A | #N/A | 2021-11-23
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Multiparâmetro | 4220749 | Myron L Company | 4PII | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-07-07 | 2021-11-23 | Calibrado | 14292 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 11 | #N/A | #N/A | 2021-11-23
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Espectrofotômetro | 160110001009 | HACH | DR/1900 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-29 | 2021-05-17 | Calibrado | 12336 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Aliny Nunes | aliny.nunes@suez.com | (11) 95569-1312 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Balança Analítica | 20090148 | Quimis | M214AI | Pecém-CE | CSP | 2020-10-01 | 2021-08-18 | Calibrado | 13483 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Out | 2021-08-18
Brasil | Glaydiane Melo | glaydiane.melo@suez.com | (15) 99731-4948 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Condutivímetro | 59331 | DIGIMED | DM32 | Maracanaú-CE | GERDAU | 2020-10-01 | 2021-08-18 | Calibrado | 13484 | ER ANALITICA | Sonda de condutivídade com vida útil avançada. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Out | 2021-08-18
Brasil | Aliny Nunes | aliny.nunes@suez.com | (11) 95569-1312 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Espectrofotômetro | 1788818 | HACH | DR/3900 | Pecém-CE | CSP | 2020-10-01 | 2021-08-18 | Calibrado | 13485 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul manchado. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Out | 2021-08-18
Brasil | Glaydiane Melo | glaydiane.melo@suez.com | (15) 99731-4948 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Espectrofotômetro | 150060001017 | HACH | DR/1900 | Quixeré-CE | Apodi Quixeré | 2020-10-01 | 2021-08-18 | Calibrado | 13486 | ER ANALITICA | Carcaça superior avariada | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Out | 2021-08-18
Brasil | Glaydiane Melo | glaydiane.melo@suez.com | (15) 99731-4948 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | pHmetro | 59343 | DIGIMED | DM22 | Maracanaú-CE | GERDAU | 2020-10-01 | 2021-08-18 | Calibrado | 13487 | ER ANALITICA | Eletrodo com vida útil avançada. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Out | 2021-08-18
Brasil | Glaydiane Melo | glaydiane.melo@suez.com | (15) 99731-4948 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Turbidímetro | 59792 | DIGIMED | DM TV | Maracanaú-CE | GERDAU | 2020-10-01 | 2021-08-18 | Calibrado | 13488 | ER ANALITICA | Carcaça superior avariada | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Out | 2021-08-18
Brasil | Aliny Nunes | aliny.nunes@suez.com | (11) 95569-1312 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | pHmetro | 72555 | Digimed | DM22 | Pecém-CE | CSP |  | 2021-11-09 | [5 empty] | 11
Brasil | Aliny Nunes | aliny.nunes@suez.com | (11) 95569-1312 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Condutivímetro | 72561 | DIGIMED | DM32 | Pecém-CE | CSP | 13-Nov-21 | 2021-08-01 | [5 empty] | 8
Brasil | Glaydiane Melo | glaydiane.melo@suez.com | (15) 99731-4948 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Espectrofotômetro | 212256601040 | HACH | DR900 | Maracanaú-CE | Gerdal |  | 2021-08-01 | [5 empty] | 8
Brasil | Glaydiane Melo | glaydiane.melo@suez.com | (15) 99731-4948 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Turbidímetro | 21080D000413 | HACH | 2100Qis | Maracanaú-CE | GERDAL | 2021-11-01 | 2021-08-13 | [5 empty] | 8
Brasil | Aliny Nunes | aliny.nunes@suez.com | (11) 95569-1312 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | CE | Reator DQO | 20030C0092 | Hach | DRB200 | Pecém-CE | CSP | 2021-11-01 | 2021-08-01 | [5 empty] | 8
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (13) 98138-9202 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | Condutivímetro | 12199 | Orion | Orion 3 Star | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13270 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (13) 98138-9202 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | Espectrofotômetro | 1199043 | HACH | DR/2800 | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2020-07-01 | 2021-07-29 | Calibrado | 13271 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul encontra-se oxidado e compartimento de cubeta quebrado | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (13) 98138-9202 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | Multiparâmetro | 6247839 | Myron L Company | 6PFC | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13272 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (13) 98138-9202 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | Multiparâmetro | 6261856 | Myron L Company | 6PFC | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2020-07-01 | 2021-07-29 | Calibrado | 13273 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (13) 98138-9202 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | pHmetro | 48493 | DIGIMED | DM-22 | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13274 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (13) 98138-9202 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | Turbidímetro | 1521 | Policontrol | AP2000 | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2020-07-01 | 2021-07-29 | Calibrado | 13276 | ER ANALITICA | Tampa corta luz danificada | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (13) 98138-9202 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | Turbidímetro | 68553 | DIGIMED | DM-TU | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13277 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (13) 98138-9202 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | Balança Analítica | D452201361 | SHIMADZU | AY220 | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2020-10-14 | 2021-07-29 | Calibrado | 13278 | ER ANALITICA | Equipamento possui demasiada oxidação no seu compartimento de pilhas e placa eletrônica, fazendo com que o instrumento não inicialize. Recomendado o envio do equipamento à ER para verificação | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Out
Brasil | Fabiano Argolo | fabiano.argolo@suez.com | (21) 99657-0065 | Miguel Frug | miguel.frug@suez.com | MM S&E Sud&NE | RJ | Colorímetro | 182180001014 | HACH | DR/900 | Macacu-RJ | AMBEV | 2020-12-15 | 2022-03-24 | Calibrado | 15854 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Colorímetro | 192330001025 | HACH | DR/900 | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado | 12612 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Multiparâmetro | 4212780 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado | 12613 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Multiparâmetro | 6253769 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado | 12614 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Multiparâmetro | 6251804 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado | 12617 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Multiparâmetro | 6258650 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado | 12618 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Multiparâmetro | 6253770 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado | 12616 | ER ANALITICA | eletrodo de pH lento, recomendável a troca | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Multiparâmetro | 6247088 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado | 12615 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Matheus Henrique Veloso Ferreira | matheus.ferreira@suez.com | (38) 99722-7683 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | Colorímetro | 182180001049 | HACH | DR/900 | Montes Claros - MG | Coteminas S.A. | 2020-12-08 | 2022-01-17 | Calibrado | 15235 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 1 | #N/A | #N/A
Brasil | Luiz Silva | luiz.silva@suez.com | (82) 98160-7731 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | AL | Reator DQO | 3652 | POLILAB | Reator DQO | Maceió-AL | no fixed customer (carried by owner) | 2020-09-04 | 2021-09-08 | Calibrado | 13669 | ER ANALITICA | Equipamento com vida útil avançada | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-08
Brasil | Luiz Silva | luiz.silva@suez.com | (82) 98160-7731 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | AL | Colorímetro | 09049BC21221 | HACH | DR/890 | Maceió-AL | no fixed customer (carried by owner) | 2020-09-04 | 2021-09-08 | Calibrado | 13670 | ER ANALITICA | Filtro óptico de 420nm manchado e contatos de pilhas oxidados | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-08
Brasil | Luiz Silva | luiz.silva@suez.com | (82) 98160-7731 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | AL | Condutivímetro | 4210981 | Myron L Company | 4PII | Maceió-AL | no fixed customer (carried by owner) | 2020-09-04 | 2021-09-08 | Calibrado | 13671 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-08
Brasil | Luiz Silva | luiz.silva@suez.com | (82) 98160-7731 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | AL | pHmetro | 49433 | DIGIMED | DM22 | Maceió-AL | no fixed customer (carried by owner) | 2020-09-04 | 2021-09-08 | Calibrado | 13672 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-08
Brasil | Luiz Silva | luiz.silva@suez.com | (82) 98160-7731 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | AL | Turbidímetro | 16030C048264 | HACH | 2100Q | Maceió-AL | no fixed customer (carried by owner) | 2020-09-04 | 2021-09-08 | Calibrado | 13673 | ER ANALITICA | Equipamento não realiza leituras, o mesmo deverá ser encaminha à ER para avaliação. | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-08
Brasil | Luciene Irmao | luciene.irmao@suez.com | (81) 98872-0404 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PE | Balança Analítica | H53323 | Mettler Toledo | A200 | JAB GUARARAPES |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Calibrado | 13163 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-20
Brasil | Luciene Irmao | luciene.irmao@suez.com | (81) 98872-0404 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PE | Condutivímetro | B24943 | HACH | Star | JAB GUARARAPES |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Calibrado | 13164 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-20
Brasil | Luciene Irmao | luciene.irmao@suez.com | (81) 98872-0404 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PE | Espectrofotômetro | 970680000371 | HACH | DR/2010 | JAB GUARARAPES |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Calibrado | 13165 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-20
Brasil | Luciene Irmao | luciene.irmao@suez.com | (81) 98872-0404 | Edmilson Santos | edmilson.santos@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PE | pHmetro | B17138 | THERMO | Orion 3 Star | JAB GUARARAPES |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Calibrado | 13166 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-20
Brasil | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Lab Suplly | sp | Condutivímetro | 4239606 | Myron L Company | 4PII | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12342 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Leonardo Gonçalves | leonardo.goncalves@suez.com | 21 99607-3132 | Leonardo Gonçalves | leonardo.goncalves@suez.com | Lab E&P | SP | Balança Analítica | B207696042 | Ohaus |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12355 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Leonardo Gonçalves | leonardo.goncalves@suez.com | 21 99607-3132 | Leonardo Gonçalves | leonardo.goncalves@suez.com | Lab E&P | SP | Balança Analítica | 28708450 | Sartorius |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12352 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Leonardo Felipe Goncalves | leonardo.goncalves@suez.com | (21) 99607-3132 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | pHmetro | 1827001035259 | Metrohm | 827 PH LAB | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-27 | 2021-05-17 | Calibrado | 12329 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Leonardo Felipe Goncalves | leonardo.goncalves@suez.com | (21) 99607-3132 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Turbidímetro | 14070C034003 | HACH | 2100Q | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-28 | 2021-05-17 | Calibrado | 12330 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Colorímetro | 09059BC21244 | HACH | DR/890 | Santo André - SP | RHODIA | 2020-08-25 | 2021-06-23 | Calibrado | 12668 | ER ANALITICA | Necessário a troca de todos filtros opticos para ajustar os valores de leitura. | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 49334 | DIGIMED | DM22 | Santo André - SP | RHODIA | 2020-08-25 | 2021-06-23 | Calibrado | 12671 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 31520 | DIGIMED | DM 3 | Santo André - SP | RHODIA | 2020-08-25 | 2021-06-23 | Calibrado | 12669 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 12587 | YOKOGAWA | SC 82 | Santo André - SP | RHODIA | 2020-08-25 | 2021-06-23 | Calibrado | 12666 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Espectrofotômetro | 141490001004 | HACH | DR/1900 | Santo André - SP | RHODIA | 2020-08-25 | 2021-06-23 | Calibrado | 12672 | ER ANALITICA | Carcaça do instrumento avariada na tecla "ler/confirma" | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | pHmetro | 768951 | HACH | PH31 | Santo André - SP | RHODIA | 2020-08-25 | 2021-06-23 | Calibrado | 12661 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Reator DQO | 12100C0301 | HACH | DRB/200 | Santo André - SP | RHODIA | 2020-08-25 | 2021-06-23 | Calibrado | 12663 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Leonardo Felipe Goncalves | leonardo.goncalves@suez.com | (21) 99607-3132 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Espectrofotômetro | 1217253 | HACH | DR/2800 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-29 | 2021-05-17 | Calibrado | 12324 | ER ANALITICA | Bateria de litio com baixa carga. | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Espectrofotômetro | 1207916 | HACH | DR/2800 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-27 | 2021-05-17 | Calibrado | 12331 | ER ANALITICA | Bateria de lítio com baixa carga e lazer de cod. De barras inoperante. | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Reator DQO | 1137166 | HACH | DRB/200 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-27 | 2021-05-17 | Calibrado | 12335 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Turbidímetro | 12070C019229 | HACH | 2100Q | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-27 | 2021-05-17 | Calibrado | 12319 | ER ANALITICA | Lingueta de fixação da cubeta (tampa superior do conj. Optico) danificada. | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Aguas | SP | Pipeta | P31644C | Eppendorf |  | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12343 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Aguas | SP | Balança Analítica | 27308347 | Sartorius |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12356 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Prep Amostras | SP | Balança Analítica | D452201536 | Shimadzu |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12354 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Prep Amostras | SP | Balança Analítica | B142364760 | Ohaus |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12353 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Aguas | SP | pHmetro | X09247 | Thermo |  | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12347 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Aguas | SP | Pipeta | ME905279 | Boeco |  | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12376 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Aguas | SP | Pipeta | ME905258 | Boeco |  | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12377 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Aguas | SP | Pipeta | 20D57924 | Brand |  | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12378 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Aguas | SP | Pipeta | 19B28639 | Brand |  | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12379 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Ygor Marinho | ygor.marinho@suez.com | (37) 9964-6048 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Turbidímetro | 14090C35115 | HACH | 2100Q | Divinópolis | GERDAU | 2020-07-21 | 2021-08-25 | Calibrado | 13660 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-08-25
Brasil | Ygor Marinho | ygor.marinho@suez.com | (37) 9964-6048 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Colorímetro | 133510002005 | HACH | DR/900 | Divinópolis | GERDAU | 2020-07-23 | 2021-08-25 | Calibrado | 13651 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-08-25
Brasil | José Alexandre do Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 341053 | Hach | PH31 | Juiz de Fora- MG | Mercedes Benz | 2020-07-23 | 2021-08-24 | Calibrado | 13507 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 341053 | Hach | PH31 | Juiz de Fora- MG | Mercedes Benz | 2021-02-02 | 2021-08-24 | Calibrado | 13507 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 1228415241 | Mettle Toledo | Seven GO | Juiz de Fora- MG | mercedes Benz | 2021-03-24 | 2021-08-24 | Calibrado | 13511 | ER ANALITICA | Equipamento apresenta-se inoperante, calibração abortada. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Condutivímetro | 4224380 | Myron L Company | 4PII | Duque de Caxias - RJ | Arlanxeo | 2021-03-24 | 2022-03-23 | Calibrado | 15876 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Condutivímetro | 4226194 | Myron L Company | 4PII | Duque de Caxias - RJ | Arlanxeo | 2021-03-24 | 2022-03-23 | Calibrado | 15871 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | pHmetro | 1518973 | GE | L6606 | Duque de Caxias - RJ | Arlanxeo | 2021-03-24 | 2022-03-23 | Calibrado | 15873 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Colorímetro | 133510002007 | HACH | DR/900 | Duque de Caxias - RJ | Arlanxeo | 2021-03-29 | 2022-03-23 | Calibrado | 15875 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Jardiel Jose de Oliveira | jardiel.oliveira@suez.com | (86) 99408-7574 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PI | Colorímetro | 182790001035 | HACH | DR/890 | Teresina - PI |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Calibrado | 4192142 | Hexis |  |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Jardiel Jose de Oliveira | jardiel.oliveira@suez.com | (86) 99408-7574 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PI | Condutivímetro | 4227209 | Myron L Company | 4PII | Teresina - PI |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Calibrado | 4192142 | Hexis |  |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Jardiel Jose de Oliveira | jardiel.oliveira@suez.com | (86) 99408-7574 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PI | Condutivímetro | 4227316 | Myron L Company | 4PII | Teresina - PI |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Calibrado | 4192142 | Hexis |  |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Jardiel Jose de Oliveira | jardiel.oliveira@suez.com | (86) 99408-7574 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PI | Espectrofotômetro | 181790001011 | HACH | DR/1900 | Teresina - PI |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Calibrado | 4192142 | Hexis |  |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Jardiel Jose de Oliveira | jardiel.oliveira@suez.com | (86) 99408-7574 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PI | pHmetro | 2224264 | GE | L6606 | Teresina - PI |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Calibrado | 4192142 | Hexis |  |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Jardiel Jose de Oliveira | jardiel.oliveira@suez.com | (86) 99408-7574 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PI | pHmetro | 2068798 | GE | L6606 | Teresina - PI |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Calibrado | 4192142 | Hexis |  |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Jardiel Jose de Oliveira | jardiel.oliveira@suez.com | (86) 99408-7574 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | PI | Turbidímetro | 10090C040251 | HACH | 2100P | Teresina - PI |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Calibrado | 4192142 | Hexis |  |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Jackson Augusto Gomes | jackson.gomes@suez.com | (32) 99132-8924 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Colorímetro | 11059BC21741 | HACH | DR/890 | Juiz de Fora - MG | Mercedez Bens | 2020-07-22 | 2021-08-24 | Calibrado | 13504 | ER ANALITICA | Recomendada troca do filtro óptico de 420nm devido inicio de desgaste. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-08-23
Brasil | Jackson Augusto Gomes | jackson.gomes@suez.com | (32) 99132-8924 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 4222111 | Myron L Company | 4PII | Juiz de Fora - MG | Mercedez Bens | 2020-07-22 | 2021-08-24 | Calibrado | 13510 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-08-23
Brasil | Jackson Augusto Gomes | jackson.gomes@suez.com | (32) 99132-8924 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Turbidímetro | 1646 | Policontrol | AP2000 | Juiz de Fora - MG | Mercedez Bens | 2020-07-22 | 2021-08-24 | Calibrado | 13508 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-08-23
Brasil | Jonathan Giovedy | jonathan.giovedy@suez.com | (19) 99965-7673 | Gustavo Rowe | gustavo.rowe@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | Colorímetro | 203166601039 | HACH | DR/900 | Campinas-SP | no fixed customer (carried by owner) | 2021-03-08 | 2022-04-06 | Calibrado | 16104 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A
Brasil | Humberto de Campos Junior | humberto.junior@suez.com | (19) 97147 2917 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Colorímetro | 09059BC21258 | HACH | DR/890 | Varzea Paulista | ELEKEIROS | 2020-08-24 | 2021-08-13 | Calibrado | 13345 | ER ANALITICA | Todos filtros oxidados (420, 520, 560 e 610nm) e teclado de borracha descolado. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-08-13
Brasil | Humberto de Campos Junior | humberto.junior@suez.com | (19) 97147 2917 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 4222088 | Myron L Company | 4PII | Varzea Paulista | ELEKEIROS | 2020-08-24 | 2021-08-13 | Calibrado | 13346 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-08-13
Brasil | Humberto de Campos Junior | humberto.junior@suez.com | (19) 97147 2917 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Espectrofotômetro | 1314664 | HACH | DR/2800 | Varzea Paulista | ELEKEIROS | 2020-08-24 | 2021-08-13 | Calibrado | 13348 | ER ANALITICA | Bateria de litio com baixa carga. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-08-13
Brasil | Humberto de Campos Junior | humberto.junior@suez.com | (19) 97147 2917 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Espectrofotômetro | 1378680 | HACH | DR/2800 | Varzea Paulista | ELEKEIROS | 2020-08-24 | 2021-08-13 | Calibrado | 13347 | ER ANALITICA | Bateria de litio com baixa carga. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-08-13
Brasil | Humberto de Campos Junior | humberto.junior@suez.com | (19) 97147 2917 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | pHmetro | 893757 | GE | L6606 | Varzea Paulista | ELEKEIROS | 2020-08-24 | 2021-08-13 | Calibrado | 13349 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-08-13
Brasil | Hugo Cavalcante | hugo.cavalcante@suez.com | (85) 99991-8828 | Osvaldo Melo (Dib) | osvaldo.melo@suez.com | MM S&E Sud&NE | CE | Colorímetro | 140690002033 | HACH | DR/890 | Fortaleza-CE | TBM | 2020-08-06 | 2021-08-17 | Calibrado | 13480 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-08-19
Brasil | Hugo Cavalcante | hugo.cavalcante@suez.com | (85) 99991-8828 | Osvaldo Melo (Dib) | osvaldo.melo@suez.com | MM S&E Sud&NE | CE | Condutivímetro | 67108 | DIGIMED | DM32 | Fortaleza-CE | TBM | 2020-08-06 | 2021-08-17 | Calibrado | 13481 | ER ANALITICA | Sonda de condutividade apresenta vida útil avançada. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-08-19
Brasil | Hugo Cavalcante | hugo.cavalcante@suez.com | (85) 99991-8828 | Osvaldo Melo (Dib) | osvaldo.melo@suez.com | MM S&E Sud&NE | CE | pHmetro | 68352 | DIGIMED | DM22 | Fortaleza-CE | TBM | 2020-08-06 | 2021-08-17 | Calibrado | 13482 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-08-19
Brasil | Glauber Ruiz | glauber.ruiz@suez.com | 42 99157-6316 | Leandro Zunkowski | leandro.zunkowski@suez.com | MM CO&Sul | PR | Colorímetro | 182190001001 | HACH | DR/900 | Ponta Grossa - PR | AMBEV | 2020-07-10 | 2021-06-24 | Calibrado | 12677 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Glauber Ruiz | glauber.ruiz@suez.com | 42 99157-6316 | Leandro Zunkowski | leandro.zunkowski@suez.com | MM CO&Sul | PR | Condutivímetro | 17121575001016 | Analyser | 650MA | Ponta Grossa - PR | AMBEV | 2020-07-10 | 2021-06-24 | Calibrado | 12679 | ER ANALITICA | Sonda com a ponta quebrada. | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Glauber Ruiz | glauber.ruiz@suez.com | 42 99157-6316 | Leandro Zunkowski | leandro.zunkowski@suez.com | MM CO&Sul | PR | Multiparâmetro | 6273833 | Myron L Company | 6PFC | Ponta Grossa - PR | AMBEV | 2020-07-10 | 2021-06-24 | Calibrado | 12710 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Glauber Ruiz | glauber.ruiz@suez.com | 42 99157-6316 | Leandro Zunkowski | leandro.zunkowski@suez.com | MM CO&Sul | PR | Multiparâmetro | 9203/19 | Analyser | 350M | Ponta Grossa - PR | AMBEV | 2020-07-10 | 2021-06-24 | Calibrado | 12678 | ER ANALITICA | Eletrodo com Slope abaixo do recomendado pelo fabricante (85%). | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | Turbidímetro | 1306C026283 | HACH | 2100Q | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 2021-06-21 | Calibrado | 12620 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | Condutivímetro | 1912001002164 | Metrohm | 912 | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 2021-06-21 | Calibrado | 12621 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | Espectrofotômetro | VED1304018 | Micronal | B380AJX1600 | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 2021-06-21 | Calibrado | 12622 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | pHmetro | B746974184 | Mettler Toledo | S220 | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 2021-06-21 | Calibrado | 12625 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | pHmetro | 1027001034317 | Metrohm | 827 PH LAB | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 2021-06-21 | Calibrado | 12626 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | pHmetro | 1827001034324 | Metrohm | 827 PH LAB | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 2021-06-21 | Calibrado | 12627 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Gerson Miranda (AcM Carlos Santos) | gerson.miranda@suez.com | (31) 99744-8598 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | Colorímetro | 2102266601021 | HACH | DR/900 | Belo Horizonte - MG | no fixed customer (carried by owner) | 2021-04-20 | 2022-03-03 | Calibrado | 15645 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Turbidímetro | 17040C057193 | HACH | 2100Q | Ouro Branco - MG |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | Vencido |  | Hexis |  |  | 10 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 63442 | DIGIMED | DM-3P | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-22 | 2021-09-30 | Calibrado | 13874 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 4212782 | Myron L Company | 4PII | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-22 | 2021-09-30 | Calibrado | 13875 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Espectrofotômetro | 141480001016 | HACH | DR/1900 | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-22 | 2021-09-30 | Calibrado | 13878 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Multiparâmetro | M609346 | HACH | MP6 | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-22 | 2021-09-30 | Calibrado | 13879 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 688630 | GE | L6606 | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Vencido |  | Hexis |  |  | 7 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Balança Analítica | 0083 | Bioprecisa | FA-2104N | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-23 | 2021-10-28 | Calibrado | 14169 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 10 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Turbidímetro | 13090C028101 | HACH | 2100Q | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-23 | 2021-10-28 | Calibrado | 14171 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 10 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Flaminio Neto | flaminio.neto@suez.com | (16) 99610-2979 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Araraquara (Lab) | SP | Balança Analítica | H59327 | Mettler Toledo | AE 200 | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2022-04-27 | Calibrado | 16221 | ER ANALITICA | Equipamento não aceita ajuste na sua curva de calibração | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A
Brasil | Flaminio Neto | flaminio.neto@suez.com | (16) 99610-2979 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Araraquara (Lab) | SP | pHmetro | 2902426 | GE | L6606 | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2022-04-27 | Calibrado | 16222 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Condutivímetro | 4212781 | Myron L Company | 4PII | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-12 | 2021-08-16 | Calibrado | 13447 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Balança Analítica | 1228420502 | Mettler Toledo | AL204 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-18 | Calibrado | 13443 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Colorímetro | 141160002025 | HACH | DR/900 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13445 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Colorímetro | 133570002031 | HACH | DR/900 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13444 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Condutivímetro | 4223906 | Myron L Company | 4PII | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13446 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Espectrofotômetro | 1401857 | HACH | DR/2800 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-18 | Calibrado | 13442 | ER ANALITICA | Filtro optico BG370 e compartimento de cubeta com avarias, além da bateria de litio estar com carga abaixo do recomendado pelo fabricante | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Multiparâmetro | 10003036 | Akso | AK151 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13449 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 2068764 | GE | L6606 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13452 | ER ANALITICA | Não liberado, devido avarias na curva e não aceita calibração. Necessário envio a ER | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 2068786 | GE | L6606 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13456 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 2224284 | GE | L6606 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13458 | ER ANALITICA | Equipamentos incluidos. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 728690 | GE | L6606 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13438 | ER ANALITICA | Mascara do teclado com avarias. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Reator DQO | 11050C0018 | HACH | DRB/200 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-18 | Calibrado | 13455 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 2068717 | GE | L6606 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-14 | 2021-08-16 | Calibrado | 13451 | ER ANALITICA | Mascara do teclado com avarias. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | (34) 98170-2525 | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | MM S&E Sude | MG | Colorímetro | 09049BC21223 | HACH | DR/890 | Uberlândia - MG | Cargill | 2020-07-28 | 2021-07-27 | Calibrado | 13244 | ER ANALITICA | Compartimento de pilhas oxidado, recomendado a troca na próxima manutenção. | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-27
Brasil | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | (34) 98170-2526 | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | MM S&E Sude | MG | Espectrofotômetro | 1378679 | hach | DR2800 | Uberlândia - MG | Cargill | 2020-07-28 | 2021-07-27 | Calibrado | 13247 | ER ANALITICA | Bateria de lítio responsavel pelo armazenamento de dados e configurações de usuário enconra-se sem carga e o filtro óptico azul está oxidado. | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A
Brasil | Thiago Tomazelli | thiago.tomazelli@suez.com | (34) 98170-2525 | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | MM S&E Sude | MG | Multiparâmetro | 6255191 | Myron L Company | 6PFC | Uberlândia - MG | Cargill | 2020-07-28 | 2021-07-27 | Calibrado | 13246 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-27
Brasil | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | (34) 98170-2525 | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | MM S&E Sude | MG | pHmetro | M606994 | HACH | MP6 | Uberlândia - MG | Cargill | 2020-07-28 | 2021-07-27 | Calibrado | 13245 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul | 2021-07-27
Brasil | Felipe Rokicki | bianca.dossantos@suez.com | (11) 98251-1011 | Felipe Rokicki | felipe.rokicki@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | Colorímetro | 10079C21465 | HACH | DR/890 | Santo André - SP | Braskem | 2020-11-12 | 2021-12-01 | Calibrado | 14863 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 12 | #N/A | #N/A
Brasil | Everton Delturqui | everton.delturqui@suez.com | (12) 99783-1123 | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | MM CO&Sul | SP | Espectrofotômetro | 150080001029 | HACH | DR/1900 | Rio Claro -SP | DELTA | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13283 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A
Brasil | Everton Delturqui | everton.delturqui@suez.com | (12) 99783-1123 | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | MM CO&Sul | SP | Espectrofotômetro | 40400007670 | HACH | DR/2500 | Rio Claro -SP | DELTA | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13284 | ER ANALITICA | Carcaça com avarias | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A
Brasil | Everton Delturqui | everton.delturqui@suez.com | (12) 99783-1123 | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | MM CO&Sul | SP | Multiparâmetro | 6257535 | Myron L Company | 6PFC | Rio Claro -SP | DELTA | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13285 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A
Brasil | Everton Delturqui | everton.delturqui@suez.com | (12) 99783-1123 | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | MM CO&Sul | SP | pHmetro | 50009 | DIGIMED | DM-2P | Rio Claro -SP | DELTA | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13286 | ER ANALITICA | Equipamento será encaminhado a ER junto o técnico devido avarias nas teclas. Serão encaminhados dois medidores 6P Ultrameter II junto ao técnico para ER, para manutenção corretiva. | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A
Brasil | Everton Delturqui | everton.delturqui@suez.com | (12) 99783-1123 | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | MM CO&Sul | SP | Turbidímetro | 19040C075336 | HACH | 2100Q | Rio Claro -SP | DELTA | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Calibrado | 13287 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Condutivímetro | B21649 | Orion | Orion 3 Star | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2021-02-02 | 2022-03-22 | Calibrado | 15856 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Espectrofotômetro | 143160001033 | HACH | DR/900 | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2021-02-02 | 2022-03-22 | Calibrado | 15863 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | pHmetro | 782590 | HACH | PH31 | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2021-02-02 | 2022-03-22 | Calibrado | 15865 | ER ANALITICA | Eletrodo apresenta lentidão e vida útil avançada | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Turbidímetro | 11060C009644 | HACH | 2100Q | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2021-02-02 | 2022-03-22 | Calibrado | 15860 | ER ANALITICA | Contatos de pilhas oxidados e carcaça superior com vida útil avançada | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Condutivímetro | 4211933 | Myron L Company | 4PII | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2021-02-02 | 2022-03-22 | Calibrado | 15857 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Espectrofotômetro | 1512638 | HACH | DR/3900 | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2021-02-02 | 2022-03-22 | Calibrado | 15862 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul manchado. | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Multiparâmetro | 6244344 | Myron L Company | 6PFC | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2021-02-02 | 2022-03-22 | Calibrado | 15858 | ER ANALITICA | Eletrodo de pH encontra-se inoperante. | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | pHmetro | 1518977 | GE | L6606 | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2021-02-02 | 2022-03-22 | Calibrado | 15864 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Eduardo Garcia Zotto | eduardo.zotto@suez.com | (14) 99836 9382 | Rafael Pietro | rafael.pietro@suez.com | MM S&E Sude | SP | Condutivímetro | 179 | Orion | Orion 115 | Agudos - SP | AMBEV | 2020-06-19 | 2021-08-12 | Calibrado | 13301 | ER ANALITICA | Equipamento inoperante, cliente não ira realizar o serviço | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-07-29
Brasil | Eduardo Garcia Zotto | eduardo.zotto@suez.com | (14) 99836 9382 | Rafael Pietro | rafael.pietro@suez.com | MM S&E Sude | SP | Espectrofotômetro | 142380001002 | HACH | DR/1900 | Agudos - SP | AMBEV | 2020-06-19 | 2021-08-12 | Calibrado | 13302 | ER ANALITICA | Carcaça superior com avarias. Necessário a troca | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  |  | 2021-07-29
Brasil | Ozeas Boone Rufino | ozeas.rufino@suez.com | (31) 99735-2775 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | ES | Colorímetro | 051090C56708 | HACH | DR/890 | Serra-ES | Arcelor Mittal | 2020-07-01 | 2021-07-29 | Calibrado | 13279 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A |  |  | Jul
Brasil | Deivid elias | deivid.elias@suez.com | (55) 9626-8529 | Karla Perin | karla.perin@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Espectrofotômetro | 150580001012 | HACH | DR/1900 | Triunfo-RS | AES | 2020-08-11 | 2021-08-16 | Calibrado | 13512 | ER ANALITICA | Equipamentos incluidos. | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-17
Brasil | Deivid elias | deivid.elias@suez.com | (55) 9626-8529 | Karla Perin | karla.perin@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Condutivímetro | 21883 | Myron L Company | 6PFC | Uruguaiana - RS | AES | 2020-08-11 | 2021-09-03 | Calibrado | 13689 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-30
Brasil | Deivid elias | deivid.elias@suez.com | (55) 9626-8529 | Karla Perin | karla.perin@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | UP-25058168 | Denver | UP-25 | Uruguaiana - RS | AES | 2020-08-11 | 2021-09-03 | Calibrado | 13691 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-30
Brasil | Deivid elias | deivid.elias@suez.com | (55) 9626-8529 | Karla Perin | karla.perin@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | UP-10066426 | Denver | UP-10 | Uruguaiana - RS | AES | 2020-08-11 | 2021-09-03 | Calibrado | 13690 | ER ANALITICA | Eletrôdo com vida útil avançada | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-30
Brasil | Deivid elias | deivid.elias@suez.com | (55) 9626-8529 | Karla Perin | karla.perin@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Espectrofotômetro | 200930003006 | HACH | DR/1900 | Uruguaiana - RS | AES | 2020-08-11 | 2021-09-03 | Calibrado | 13693 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-30
Brasil | Deivid elias | deivid.elias@suez.com | (55) 9626-8529 | Karla Perin | karla.perin@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Multiparâmetro | 4239783 | Myron L Company | 4P | Uruguaiana - RS | AES | 2020-08-11 | 2021-09-03 | Calibrado | 13760 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A |  |  | Ago | 2021-08-30
Brasil | Caio Tascano | caio.tascano@suez.com | (11) 2139 -1121 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Espectrofotômetro | VED1404020 | Ajmicronal | AJX1600 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2022-03-09 | Calibrado | 15707 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Flaminio Neto | flaminio.neto@suez.com | (16) 99610-2979 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Araraquara (Lab) | SP | Turbidímetro | 5370058101 | Hanna | Hi98703 | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2022-04-27 | Calibrado | 16224 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO
Brasil | Flaminio Neto | flaminio.neto@suez.com | (16) 99610-2979 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Araraquara (Lab) | SP | Espectrofotômetro | 1373274 | HACH | DR/2800 | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2022-04-27 | Calibrado | 16223 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 4 | #N/A | #N/A
Brasil | Caio Tascano | caio.tascano@suez.com | (11) 2139 -1121 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | pHmetro | 472748 | Qualxtron | QX1500 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | 2022-03-09 | Calibrado | 15718 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Kleber Lima | kleber.silva@suez.com | (11) 2139-2013 | Saulo Colenci | saulo.colenci@suez.com | Lab Aguas | SP | Pipeta | M23227B | Eppendorf |  | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12381 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Davi Nascimento Santos | davi.santos@suez.com | (11) 98371-6541 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | Condutivímetro | 4212786 | Myron L Company | 4PII | São Paulo - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-26 | 2021-05-17 | Calibrado | 12348 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Davi Nascimento Santos | davi.santos@suez.com | (11) 98371-6541 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | Turbidímetro | 16020C047676 | HACH | 2100Q | São Paulo - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-27 | 2021-05-17 | Calibrado | 12328 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Davi Nascimento Santos | davi.santos@suez.com | (11) 98371-6541 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | pHmetro | 2901955 | GE | L6606 | São Paulo - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-28 | 2021-05-17 | Calibrado | 12345 | ER ANALITICA | Instrumento com divergências de resistividade. Será encaminhado para ER. | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Davi Nascimento Santos | davi.santos@suez.com | (11) 98371-6541 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | pHmetro | 2901959 | GE | L6606 | São Paulo - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-28 | 2021-05-17 | Calibrado | 12340 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Bianca dos Santos | bianca.dossantos@suez.com | (11) 95163-4425 | Mateus Ambrosio | matheus.ambrosio@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | Turbidímetro | 10030C001527 | HACH | 2100Q | Santo André - SP | Braskem | 2020-01-13 | 2021-06-23 | Calibrado | 12674 | ER ANALITICA | Carcaça superior do instrumento danificada na tecla "ler/confirma" | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Gustavo Sant'ana | gustavo.santana@suez.com | (11) 99885-5618 | Fábio Morais | fabio.morais@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | Condutivímetro | 56698 | DIGIMED | DM32 | Santo André - SP | Braskem | 2021-03-04 | 2022-03-08 | Calibrado | 15725 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Gustavo Sant'ana | gustavo.santana@suez.com | (11) 99885-5618 | Fábio Morais | fabio.morais@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | pHmetro | 56618 (ou 52218) | DIGIMED | DM22 | Santo André - SP | Braskem | 2021-03-04 | 2022-03-08 | Calibrado | 15726 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Gustavo Sant'ana | gustavo.santana@suez.com | (11) 99885-5618 | Fábio Morais | fabio.morais@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | Colorímetro | 120890C91018 | HACH | DR/900 | Santo André - SP | Braskem | 2021-03-30 | 2022-03-08 | Calibrado | 15723 | ER ANALITICA | Substituido o compartimento de pilhas | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Gustavo Sant'ana | gustavo.santana@suez.com | (11) 99885-5618 | Fábio Morais | fabio.morais@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | Espectrofotômetro | 1394478 | HACH | DR/2800 | Santo André - SP | Braskem | 2021-03-30 | 2022-03-08 | Calibrado | 15722 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Gustavo Sant'ana | gustavo.santana@suez.com | (11) 99885-5618 | Fábio Morais | fabio.morais@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | Turbidímetro | 4396 | LOVIBOND | TB 250 WL | Santo André - SP | Braskem | 2021-03-30 | 2022-03-08 | Calibrado | 15724 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3 | #N/A | #N/A
Brasil | Antonio Aguimar Ribeiro | a.ribeiro@suez.com | (11) 95476-9333 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Colorímetro | 06129BC20563 | HACH | DR/890 | São Paulo - SP | Nitroquimica | 2020-07-09 | 2021-06-25 | Calibrado | 12717 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Antonio Aguimar Ribeiro | a.ribeiro@suez.com | (11) 95476-9333 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Espectrofotômetro | 940600030283 | HACH | DR/2000 | São Paulo - SP | Nitroquimica | 2020-07-09 | 2021-06-25 | Calibrado | 12718 | ER ANALITICA | Compartimento de pilhas do instrumento encontra-se oxidado, sendo recomendado sua troca na próxima manutenção | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | Jun
Brasil | Antonio Aguimar Ribeiro | a.ribeiro@suez.com | (11) 95476-9333 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | pHmetro | 2830186 | GE | L6606 | São Paulo - SP | Nitroquimica | 2020-07-09 | 2021-06-25 | Calibrado | 12719 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A |  |  | jun
Brasil | Anderson Brandão de Souza | anderson.souza@suez.com | (73) 9198-0509 | Antonio Santos | an.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | BA | Colorímetro | 09069BC21306 | HACH | DR/890 | Ilheus - BA | Barry Callebaut | 2020-12-29 | 2021-09-23 | Calibrado | 13839 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-23
Brasil | Anderson Brandão de Souza | anderson.souza@suez.com | (73) 9198-0509 | Antonio Santos | an.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | BA | Condutivímetro | 4212228 | Myron L Company | 4PII | Ilheus - BA | Barry Callebaut | 2020-12-29 | 2021-09-23 | Calibrado | 13840 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-23
Brasil | Anderson Brandão de Souza | anderson.souza@suez.com | (73) 9198-0509 | Antonio Santos | an.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | BA | pHmetro | 799046 | GE | L6606 | Ilheus - BA | Barry Callebaut | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Calibrado |  | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-23
Brasil | Clovis Oliveira | clovis.oliveira@suez.com | (24) 98112-8147 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | Colorímetro | 142240001031 | HACH | DR/900 | São Paulo - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-27 | 2021-05-17 | Calibrado | 12316 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | [6 empty] | SP | Condutivímetro | 410480 | Myron L |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12341 | ER ANALITICA | Display com avarias | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | [6 empty] | SP | Condutivímetro | 614031 | Myron L |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12338 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com |  | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | MM S&E Sude | MG | Multiparâmetro | 6255191 | Myron L company | 6PFC | Uberlândia - MG |  | 2020-07-28 | 2021-07-27 | Calibrado | 13246 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7
Brasil | [6 empty] | SP | Condutivímetro | 4210448 | Myron L |  | Cotia - SP |  |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12339 | ER ANALITICA | Carcaça do instrumento trincada. | REALIZADO | 5
Brasil | Rafael Vieira Da Silva | ra.silva@suez.com | (67) 98115-2450 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MS | pHmetro | 417246 | HACH | sensION pH1 | Dourados-MS | Cliente | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Calibrado |  | Hexis |  |  | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Rafael Vieira Da Silva | ra.silva@suez.com | (67) 98115-2450 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com |  | MS | Condutivímetro | 6263666 | Myron L. Company | Utrameter II 6P | Caarapó- MS | Cliente | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Calibrado |  | Hexis |  |  | 5
Brasil | Rafael Vieira Da Silva | ra.silva@suez.com | (67) 98115-2450 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com |  | MS | Espectrofotômetro | 150750001006 | HACH | DR1900 | Caarapó- MS | Cliente | 2021-05-27 | 2021-11-23 | Calibrado | 13932 | ER ANALITICA | MODULO DE ALIMENTAÇÃOCOM AVARIAS,E NCAMINHADO PARA NOSSA AT | REALIZADO | 11
Brasil | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com |  | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Colorímetro | 210266601021 | HACH | DR900 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 4
Brasil | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com |  | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Colorímetro | 210246661016 | HACH | DR900 | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 4
Brasil | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com |  | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Condutivímetro | A15763 | THERMO | Orion 3 Star | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 4
Brasil | Rafael Vieira Da Silva | ra.silva@suez.com | (67) 98115-2450 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com |  | MS | pHmetro | 6263666 | Myron L. Company | Utrameter II 6P | Caarapó- MS | Cliente | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Calibrado |  | Hexis |  |  | 5
Brasil | Rafael Vieira Da Silva | ra.silva@suez.com | (67) 98115-2450 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com |  | MS | Condutivímetro | 4220746 | Myron L. Company | Utrameter II 6P | Caarapó- MS | Cliente | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Calibrado |  | Hexis |  |  | 5
Brasil | Adriano Ribeiro | adriano.ribeiro@suez.com | (85) 98145-1455 | Anderson Oliveira | anderson.oliveira@suez.com |  | PA | Condutivímetro | 68923 | HACH | DM-32 | Barcarena-PA |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 4
Brasil | Anderson Oliveira | anderson.oliveira@suez.com | (91) 99292-7121 | Adriano Ribeiro | adriano.ribeiro@suez.com |  | PA | pHmetro | 68768 | HACH | DM-22 | Barcarena-PA |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 4
Brasil | Adriano Ribeiro | adriano.ribeiro@suez.com | (85) 98145-1455 | Anderson Oliveira | anderson.oliveira@suez.com |  | PA | Turbidímetro | 69755 | HACH | DM-TU | Barcarena-PA |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 4
Brasil | Adriano Ribeiro | adriano.ribeiro@suez.com | (85) 98145-1455 | Anderson Oliveira | anderson.oliveira@suez.com |  | PA | Espectrofotômetro | 2005741 | HACH | DR3900 | Barcarena-PA |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 4
Brasil | Marcelo Bovolenta | marcelo.bovolenta@suez.com | (65) 98124- 4236 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MT | Espectrofotômetro | 1404677 | Hach | DR2800 | Nova Olimpia-MT | Usinas Itamarati | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Calibrado | 13217 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7
Brasil | Marcelo Bovolenta | marcelo.bovolenta@suez.com | (65) 98124- 4237 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MT | Fotômetro | 10079BC21470 | Hach | DR890 | Nova Olimpia-MT | Usinas Itamarati | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Calibrado | 13218 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7
Brasil | Marcelo Bovolenta | marcelo.bovolenta@suez.com | (65) 98124- 4238 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MT | Multiparâmetro | 4221150 | Myron | 4P | Nova Olimpia-MT | Usinas Itamarati | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Calibrado | 13219 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7
Brasil | Marcelo Bovolenta | marcelo.bovolenta@suez.com | (65) 98124- 4239 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MT | Multiparâmetro | 6213432 | Myron | 6P | Nova Olimpia-MT | Usinas Itamarati | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Calibrado | 13220 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7
Brasil | Marcelo Bovolenta | marcelo.bovolenta@suez.com | (65) 98124- 4240 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MT | Micropipeta | NJ01239 | THERMO | Finnpipette F2 100 - 1000uL | Nova Olimpia-MT | Usinas Itamarati | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Calibrado | 13221 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7
Brasil | Marcelo Bovolenta | marcelo.bovolenta@suez.com | (65) 98124- 4241 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MT | Micropipeta | NJ01219 | THERMO | Finnpipette F2 10 - 100uL | Nova Olimpia-MT | Usinas Itamarati | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Calibrado | 13222 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7
Brasil | Marcelo Bovolenta | marcelo.bovolenta@suez.com | (65) 98124- 4242 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | MT | Pipeta | NJ01259 | THERMO | Finnpipette F2 1-10mL | Nova Olimpia-MT | Usinas Itamarati | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Calibrado | 13239 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 7
Brasil | Natália Correia | natalia.correa@suez.com | (16) 99756-8086 |  |  | Araraquara (Lab) | SP | Condutivímetro | 4229146 | Myron L | 4P | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Calibrado | 1331 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 7
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Multiparâmetro | 6273676 | Myron L | 6P | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) |  | 2021-08-18 | Calibrado | 13564 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Multiparâmetro | 6270110 | Myron L | 6P | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) |  | 2021-08-18 | Calibrado | 13439 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Colorímetro | 210246601028 | Hach | DR900 | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) |  | 2021-08-18 | Calibrado | 13436 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Colorímetro | 12079BC22146 | Hach | DR890 | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) |  | 2021-08-18 | Calibrado | 13440 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | pHmetro | 2015768 | GE | L6606 | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) |  | 2021-08-18 | Calibrado | 13565 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 2905626 | GE | L6606 | Triunfo- RS | Braskem |  | 2021-08-16 | Calibrado | 13450 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | [5 empty] | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 13034 | Hach | PH31 | Triunfo- RS | Braskem |  | 2021-08-16 | Calibrado | 13453 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | [5 empty] | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 2905620 | GE | L6606 | Triunfo- RS | Braskem |  | 2021-08-16 | Calibrado | 13454 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 8 | [5 empty] | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 2901943 | GE | L6607 | Triunfo- RS | Braskem |  | 2021-08-16 | Calibrado | 13457 | ER ANALITICA | Não liberado, devido avarias na curva e não aceita calibração. Necessário envio a ER | REALIZADO | 8 | [5 empty] | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Multiparâmetro | 6263410 | Myron L | 6P | Triunfo- RS | Braskem |  | 2021-08-16 | Calibrado | 13437 | ER ANALITICA | Equipamentos incluidos. | REALIZADO | 8 | [5 empty] | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Espectrofotômetro | 1983628 | Hach | DR3900 | Triunfo- RS | Braskem | 2021-08-16 | 2021-08-16 | Calibrado | 13513 | ER ANALITICA | Equipamentos incluidos. | REALIZADO | 8 | [5 empty] | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Espectrofotômetro | 1397596 | Hach | DR2800 | Triunfo- RS | Braskem |  | 2021-08-16 | Calibrado | 13448 | ER ANALITICA | Bateria de litio com carga abaixo do recomendado pelo fabricante | REALIZADO | 8 | [5 empty] | 2021-08-17
Brasil | Amanda Mendes | amanda.mendes@suez.com | (16) 9 8156-3130 | Rony Funes | rony.funes@suez.com |  | SP | Condutivímetro | 48564 | Digimed | DM-3P | Santo André - SP | Prometeon |  | 2021-08-10 | Calibrado | 13389 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Amanda Mendes | amanda.mendes@suez.com | (16) 9 8156-3131 | Rony Funes | rony.funes@suez.com |  | SP | pHmetro | 1584391 | GE | L6606 | Santo André - SP | Prometeon |  | 2021-08-10 | Calibrado | 13390 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Amanda Mendes | amanda.mendes@suez.com | (16) 9 8156-3132 | Rony Funes | rony.funes@suez.com |  | SP | Colorímetro | 182180001013 | Hach | DR900 | Santo André - SP | Prometeon |  | 2021-08-10 | Calibrado | 13391 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | José Alexandre do Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 341053 | Hach | PH31 | Juiz de Fora- MG | Mercedes Benz |  | 2021-08-24 | Calibrado | 13507 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | José Alexandre do Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 1228415241 | Mettle Toledo | Seven GO | Juiz de Fora- MG | mercedes Benz |  | 2021-08-24 | Calibrado | 13511 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Ygor Marinho | ygor.marinho@suez.com | (37) 9964-6048 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Multiparâmetro | 6266879 | Myron L | Ultrameter II 6P | Divinópolis- MG | GERDAL |  | 2021-08-25 | Calibrado | 13652 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Ygor Marinho | ygor.marinho@suez.com | (37) 9964-6048 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Multiparâmetro | 6269690 | Myron L | Ultrameter II 6P | Divinópolis- MG | GERDAL |  | 2021-08-25 | Calibrado | 13661 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | Ygor Marinho | ygor.marinho@suez.com | (37) 9964-6048 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Multiparâmetro | M607036 | Hach | MP-6 | Divinópolis- MG | GERDAL |  | 2021-08-25 | Calibrado | 13668 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 8
Brasil | [6 empty] | RS | Multiparâmetro | 6253970 | Myron L C |  |  |  |  | 2021-09-03 | Calibrado | 13694 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 9
Brasil |  | Aguardando informações do Guillermo |  |  |  |  | RS | Fotômetro | 12119BC222005 | Hach | DR890 | Aguardando infromações do Guillermo |  |  | 2021-09-03 | Calibrado | 13758 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 9
Brasil |  | Aguardando informações do Guillermo |  |  |  |  | RS | Fotômetro | 10049BC21424 | Hach | DR890 | Aguardando infromações do Guillermo |  |  | 2021-09-03 | Calibrado | 13759 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 9
Brasil | Braulio Heherra | braulio.herrera@suez.com | (19)99906-7480 | Leonardo Gonçalves | leonardo.goncalves@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Analisador de Umidade | D207302309 | Shimadzu |  | Cotia - SP | Laboratório Cotia | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Calibrado | 13907 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-1 | BA | Multiparâmetro | B06517 | Thermo Scientific | Orion 4 Star | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13834 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5910 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-2 | BA | Turbidímetro | 11080C011203 | Hach | 2100Q | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13835 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5911 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-3 | BA | Espectrofotômetro | 1591465 | Hach | DR3900 | Camaçari-BA | Braskem Q-2 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13836 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5912 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-4 | BA | Condutivímetro | 4223997 | Myron Company | Ultrameter II | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13928 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5913 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-5 | BA | pHmetro | 893769 | GE Infrastructure | L6606 | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13926 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5914 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-6 | BA | pHmetro | 51302520 | Mettler Toledo | Seven 2 Go | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13838 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5915 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-7 | BA | Turbidímetro | 11080C011203 | Hach | 2100Q | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13835 | ER ANALITICA | Equipamento demora para inicializar. | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5916 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-8 | BA | Multiparâmetro | B06517 | Thermo Scientific | Orion 4 Star | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13834 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5917 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-9 | BA | Balança Analítica | B449346278 | Mettler Toledo | MS204S | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13833 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5918 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-10 | BA | pHmetro | 2062403 | GE Infrastructure | L6606 | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13925 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Itana Sousa | itana.souza@suez.com | (71) 99714-5919 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Braskem Q-11 | BA | pHmetro | 2062585 | GE Infrastructure | L6606 | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13927 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Anderson Souza | anderson.souza@suez.com | (73) 99198-0509 | Antonio Ferreira | antonio.ferreira@suez.com |  | BA | Colorímetro | 12049BC22029 | Hach | DR890 | Camaçari-BA | Braskem Q-1 |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13906 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Colorímetro | 121290C93261 | Hach | DR890 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13830 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Turbidímetro | 16020C047582 | Hach | 2100Q | Camaçari-BA | Unigel / Braskem |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13823 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Condutivímetro | 49441 | Digimed | DM32 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13824 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Colorímetro | 12039BC22006 | Hach | DR890 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem |  | 2021-09-20 | Calibrado | 13825 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | José Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Turbidímetro | 2736 | Policontrol | AP2000 | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Calibrado | 13962 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | José Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 4211939 | Myron L.C | 4PII | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Calibrado | 13963 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | José Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 4222022 | Myron L.C | 4PII | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Calibrado | 13964 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | José Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 4226993 | Myron L.C | 4PII | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Calibrado | 13965 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | Espectrofotômetro | 1531607 | Hach | DR 3900 | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 2021-10-29 | Calibrado | 14282 | ER ANALITICA | Necessário a substituição do filtro BG370/B39 na próxima manutenção, devido oxidações presentes nas bordas do filtro óptico. | REALIZADO | 10
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 2017108474 | Prominent |  | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Calibrado | 13971 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 10
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | pHmetro | 2017006235 | Prominent |  | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Calibrado | 14168 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 10
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Multiparâmetro | 6265833 | Myron L Company | 6PFC | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-07-07 | 2021-11-23 | Calibrado | 14286 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 11 |  |  | 2021-11-23
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | pHmetro | 3008531 | Oakton | pH 5+ | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2020-07-07 | 2021-11-23 | Calibrado | 14626 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 11 |  |  | 2021-11-23
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | PR | Multiparâmetro | 6247093 | Myron L Company | 6PFC | Astorga-PR | Nova Produtiva |  | 2021-11-23 | Calibrado | 14625 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 11 |  |  | 2021-11-23
Brasil | Gerson Miranda (AcM Carlos Santos) | gerson.miranda@suez.com | (31) 99744-8598 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | Multiparâmetro | 6273835 | Myron L | 6PFC | Belo Horizonte - MG | no fixed customer (carried by owner) | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Calibrado |  | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3
[6 empty] | Heavy Industry - Fenix | SP | Colorímetro | 10079C21465 | Hach | DR890 | Santo André - SP | Braskem | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Calibrado | 14863 | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 12
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | pHmetro | 200710001495 | Hach | Pocket Pro PH | Duque de Caxias - RJ | Arlanxeo | 44643 | 2022-03-23 | Calibrado | 15872 | ER ANALITICA | Equipamento apresenta demasiada lentidão, indicando fim de vida útil. | REALIZADO | 3
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Fotômetro | 132850002046 | Hach | DR900 | Duque de Caxias - RJ | Arlanxeo | 44643 | 2022-03-23 | Calibrado |  | ER ANALITICA |  | REALIZADO | 3
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Multiparâmetro | 6273837 | Myron L | 6PFC | Itaguaí - RJ | GERDAU |  | 2022-03-22 | Calibrado | 15859 | ER ANALITICA | Eletrodo apresenta lentidão para realizar as leituras. | REALIZADO | 3
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Turbidímetro | 21070D000217 | HACH | 2100Q | Itaguaí - RJ | GERDAU |  | 2022-03-22 | Calibrado | 15861 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3
Brasil | Eduardo Mello | eduardo.mello@suez.com | (21) 98103-6080 | Ronaldo Melo | ronaldo.melo@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Balança Analítica | B347032029 | METLER TOLEDO |  | Itaguaí - RJ | GERDAU |  | 2022-03-22 | Calibrado | 15866 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3
Brasil | Isaac Alves Pinto | isaac.pinto@suez.com | (99) 99144-4609 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MA | Colorímetro | 140070001031 | HACH | DR900 | Imperatriz - MA |  |  | 2022-03-25 | Calibrado | 15948 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 3
Brasil | Thiago Garcia | thiago.garcia@suez.com |  | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com |  | SP | Condutívimetro | 4236903 | Myron L | 4PII | Presidente Prudente - SP | no fixed customer (carried by owner) |  | 2022-04-27 | Calibrado | 16235 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO
Formulas:
Calibration Date = IFERROR(VLOOKUP([Serial Number],'Obs Tecnicas'!$D2:I313,5,0),[form])
Status = IF([Calibration Date]<>"",IF([Calibration Date]+365>TODAY(),"Calibrado","Vencido"),"")

## Obs Tecnicas
Identif. Cliente | Equipamento | Myron L.C | Número de Série | O.S. | PRESTADOR | Observações | DATA DA CALIBRAÇÃO | Mês de Calibração | Localização
ESP-00023 | Espectro DR2800 | Hach | 1358800 | 12326 | ER ANALITICA | Compartimento de cubeta e bateria de lítio em final de vida útil. | 2021-05-17 | 5 | Alumínio-SP
COND-00025 | Condutivimetro Portátil | Myron L | 4211535 | 12317 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Alumínio-SP
- | Condutivimetro Portátil | Myron L | 4220739 | 12337 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Alumínio-SP
- | Micropipeta | Eppendorf | P31644C | 12343 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
- | Phmetro Portátil | Ge | 612331 | 12321 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Alumínio-SP
CT003 | Turbidimetro Portátil | Hach | 12070C019229 | 12319 | ER ANALITICA | Lingueta de fixação da cubeta (tampa superior do conj. Optico) danificada. | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
ESP-00020 | Espectro DR2800 | Hach | 1207916 | 12331 | ER ANALITICA | Bateria de lítio com baixa carga e lazer de cod. De barras inoperante. | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
ESP-00044 | Espectro DR1900 | Hach | 160110001009 | 12336 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
DQO-00004 | Reator DRB200 | Hach | 1137166 | 12335 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
COND-00020 | Condutivimetro Portátil | Myron L | 410480 | 12341 | ER ANALITICA | Display com avarias | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
- | Phmetro Portátil | Ge | 585193 | 12322 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | ABC - SP
PH-00034 | Phmetro Portátil | Ge | 2296242 | 12334 | ER ANALITICA | Instrumento inoperante, devido vazamento de pilhas. Será encaminhado a ER. | 2021-05-17 | 5 | Adicionado
- | Condutivimetro Portátil | Myron L | 4239606 | 12342 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
DQO-00005 | Reator DRB200 | Hach | 10090C0150 | 12327 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
- | Condutivimetro Portátil | Myron L | 4212786 | 12348 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | São Paulo - SP
- | Condutivimetro Portátil | Myron L | 614031 | 12338 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
- | Phmetro Portátil | Ge | 2901955 | 12345 | ER ANALITICA | Instrumento com divergências de resistividade. Será encaminhado para ER. | 2021-05-17 | 5 | São Paulo - SP
COL-00022 | Colorimetro DR900 | Hach | 142240001031 | 12316 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | São Paulo - SP
- | Phmetro Portátil | Ge | 2901959 | 12340 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | São Paulo - SP
COL-00016 | Colorimetro DR900 | Hach | 153160001028 | 12332 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
- | Turbidimetro Portátil | Hach | 16020C047676 | 12328 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | São Paulo - SP
LADC 3 | Balança Micro | M Toledo | B042078134 | 12351 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
- | Condutivimetro Portátil | Myron L | 4221160 | 12366 | ER ANALITICA | Instrumento inoperante, não liga. Será encaminhado para ER. | 2021-05-17 | 5 | Adicionado
- | Condutivimetro Portátil | Myron L | 4210448 | 12339 | ER ANALITICA | Carcaça do instrumento trincada. | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
TUB-00005 | Turbidimetro Portátil | Hach | 14070C034003 | 12330 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
CT 051 | Balança Semi Analítica | Sartorius | 27308347 | 12356 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
LADC 1 | Balança Analítica | M Toledo | 1113112822 | 12350 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
CT 008 | Balança Analítica | Shimadzu | D452201536 | 12354 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
- | Balança Semi Analítica | Ohaus | B142364760 | 12353 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
- | Balança Semi Analítica | Ohaus | B207696042 | 12355 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Espectro DR2800 | Hach | 1217253 | 12324 | ER ANALITICA | Bateria de litio com baixa carga. | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Phmetro Bancada | Metrohm | 1827001035259 | 12329 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Phmetro/ISE Bancada | Thermo | X09247 | 12347 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Balança Analítica | Sartorius | 28708450 | 12352 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Pipeta | Boeco | ME905279 | 12376 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Pipeta | Boeco | ME905258 | 12377 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Pipeta | Brand | 20D57924 | 12378 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Pipeta | Brand | 19B28639 | 12379 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
| Pipeta | Eppendorf | M23227B | 12381 | ER ANALITICA |  | 2021-05-17 | 5 | Cotia - SP
LC-021 | Turbídimetro | Hach | 1306C026283 | 12620 | ER ANALITICA |  | 2021-06-21 | 6 | Sorocaba - SP
PROD-002 | Condutivimetro | Metrohm | 1912001002164 | 12621 | ER ANALITICA |  | 2021-06-21 | 6 | Sorocaba - SP
LC-013 | Espectrofotômetro | Micronal | VED1304018 | 12622 | ER ANALITICA |  | 2021-06-21 | 6 | Sorocaba - SP
Não Especificado | Espectrofotômetro | Hach | Não Especificado | 12623 | ER ANALITICA | Equipamento obsoletado pelo cliente. | 2021-06-21 | 6
LC-036 | Phmetro | Micronal | 36/15 | 12624 | ER ANALITICA | Equipamento não aceita ajuste devido vida útil avançada, impossibilitando sua calibração. | 2021-06-21 | 6
LC-032 | Phmetro | Mettler Toledo | B746974184 | 12625 | ER ANALITICA |  | 2021-06-21 | 6 | Sorocaba - SP
LC-038 | Phmetro | Metrohm | 1027001034317 | 12626 | ER ANALITICA |  | 2021-06-21 | 6 | Sorocaba - SP
LC-039 | Phmetro | Metrohm | 1827001034324 | 12627 | ER ANALITICA |  | 2021-06-21 | 6 | Sorocaba - SP
Não Especificado | Phmetro L6606 | GE | 768951 | 12661 | ER ANALITICA |  | 2021-06-23 | 6 | Santo André - SP
Não Especificado | Pipeta LABMATE | Labmate | 756690243 | 12662 | ER ANALITICA | Equipamento encontra-se com vida útil avançada, impossibilitando o ajuste linear de sua curva de calibração | 2021-06-23 | 6 | Adicionado
DQO-00003 | Reator de DQO DRB200 | Hach | 12100C0301 | 12663 | ER ANALITICA |  | 2021-06-23 | 6 | Santo André - SP
COND-00015 | Condutívimetro DM-32 | Digimed | 52395 | 12664 | ER ANALITICA |  | 2021-06-23 | 6 | São José dos Campos - SP
Não Especificado | Colorímetro DR890 | Hach | 12039BC22007 | 12665 | ER ANALITICA |  | 2021-06-23 | 6 | São José dos Campos - SP
Não Especificado | Condutívimetro SC82 | Yokogawa | 12587 | 12666 | ER ANALITICA |  | 2021-06-23 | 6 | Santo André - SP
Não Especificado | Phmetro pHtestr30 | Waterproof | 2141238 | 12667 | ER ANALITICA |  | 2021-06-23 | 6 | Adicionado
Não Especificado | Colorímetro DR890 | Hach | 09059BC21244 | 12668 | ER ANALITICA | Necessário a troca de todos filtros opticos para ajustar os valores de leitura. | 2021-06-23 | 6 | Santo André - SP
Não Especificado | Condutívimetro DM-3 | Digimed | 31520 | 12669 | ER ANALITICA |  | 2021-06-23 | 6 | Santo André - SP
TURB-00026 | Turbídimetro 2100Q | Hach | 14080C034429 | 12670 | ER ANALITICA | Carcaça superior do instrumento avariada na tecla "ler/confirma" | 2021-06-23 | 6 | Adicionado
Não Especificado | Phmetro DM22 | Digimed | 49334 | 12671 | ER ANALITICA |  | 2021-06-23 | 6 | Santo André - SP
ESP-00026 | Especttrofotômetro DR1900 | Hach | 141490001004 | 12672 | ER ANALITICA | Carcaça do instrumento avariada na tecla "ler/confirma" | 2021-06-23 | 6 | Santo André - SP
MULT-0004 | Multi-parametros Ultrameter | Myron C | 6217524 | 12673 | ER ANALITICA | Demora excessiva na estabilização das leituras, indicando vida útil avançada do sensor de pH. | 2021-06-23 | 6 | Adicionado
TURB-00025 | Turbídimetro 2100Q | Hach | 10030C001527 | 12674 | ER ANALITICA | Carcaça superior do instrumento danificada na tecla "ler/confirma" | 2021-06-23 | 6 | Santo André - SP
COND-00064 | Condutívimetro DM32 | Digimed | 52162 | 12675 | ER ANALITICA |  | 2021-06-24 | 6 | Adicionado
Não Especificado | Condutívimetro DM32 | Digimed | Não Especificado | 12676 | ER ANALITICA |  | 2021-06-24 | 6 | Adicionado
Não Especificado | Colorimetro DR900 | Hach | 182190001001 | 12677 | ER ANALITICA |  | 2021-06-24 | 6 | Ponta Grossa - PR
Não Especificado | Phmetro | Analyser | 9203/19 | 12678 | ER ANALITICA | Eletrodo com Slope abaixo do recomendado pelo fabricante (85%). | 2021-06-24 | 6 | Ponta Grossa - PR
Não Especificado | Condutivimetro | Analyser | 17121575001016 | 12679 | ER ANALITICA | Sonda com a ponta quebrada. | 2021-06-24 | 6 | Ponta Grossa - PR
Não Especificado | M Multiparametro | Myron L | 6273833 | 12710 | ER ANALITICA |  | 2021-06-24 | 6 | Ponta Grossa - PR
COL-00009 | Colorimetro | Hach | 06129BC20563 | 12717 | ER ANALITICA |  | 2021-06-25 | 6 | São Paulo - SP
ESP-00013 | Espectrofotômetro | Hach | 940600030283 | 12718 | ER ANALITICA | Compartimento de pilhas do instrumento encontra-se oxidado, sendo recomendado sua troca na próxima manutenção | 2021-06-25 | 6 | São Paulo - SP
PH-00022 | Phmetro | GE | 2830186 | 12719 | ER ANALITICA |  | 2021-06-25 | 6 | São Paulo - SP
Não Especificado | Colorimetro | Hach | 192330001025 | 12612 | ER ANALITICA |  | 2021-06-22 | 6 | Jaraguá do Sul - SC
Não Especificado | Condutivimetro | Myron L | 4212780 | 12613 | ER ANALITICA |  | 2021-06-22 | 6 | Jaraguá do Sul - SC
Não Especificado | M Multiparametro | Myron L | 6253769 | 12614 | ER ANALITICA |  | 2021-06-22 | 6 | Jaraguá do Sul - SC
Não Especificado | M Multiparametro | Myron L | 6247088 | 12615 | ER ANALITICA |  | 2021-06-22 | 6 | Jaraguá do Sul - SC
Não Especificado | M Multiparametro | Myron L | 6253770 | 12616 | ER ANALITICA | eletrodo de pH lento, recomendável a troca | 2021-06-22 | 6 | Jaraguá do Sul - SC
Não Especificado | M Multiparametro | Myron L | 6251804 | 12617 | ER ANALITICA |  | 2021-06-22 | 6 | Jaraguá do Sul - SC
Não Especificado | M Multiparametro | Myron L | 6258650 | 12618 | ER ANALITICA |  | 2021-06-22 | 6 | Jaraguá do Sul - SC
Não Especificado | Balança Analítica A200 | Mettler Toledo | H53323 | 13163 | ER ANALITICA |  | 2021-07-20 | 7 | JAB GUARARAPES
ESP-2107 | Espectrofotômetro DR/2010 | Hach | 970680000371 | 13165 | ER ANALITICA |  | 2021-07-20 | 7 | JAB GUARARAPES
COND-2105 | Condutivimetro Orion Star 3 Cond | Thermo Scientific | B24943 | 13164 | ER ANALITICA |  | 2021-07-20 | 7 | JAB GUARARAPES
PH-2137 | Phmetro Orion 3 Star | Thermo Scientific | B17138 | 13166 | ER ANALITICA |  | 2021-07-20 | 7 | JAB GUARARAPES
Não Especificado | Colorímetro DR890 | Hach | 09049BC21223 | 13244 | ER ANALITICA | Compartimento de pilhas oxidado, recomendado a troca na próxima manutenção. | 2021-07-27 | 7 | Uberlândia - MG
Não Especificado | Espectrofotômetro DR2800 | Hach | 1378679 | 13247 | ER ANALITICA | Bateria de lítio responsavel pelo armazenamento de dados e configurações de usuário enconra-se sem carga e o filtro óptico azul está oxidado. | 2021-07-27 | 7 | Uberlândia - MG
Não Especificado | Multiparâmetros Ultrametter II | Myron L | 6255191 | 13246 | ER ANALITICA |  | 2021-07-27 | 7 | Uberlândia - MG
Não Especificado | Phmetro MP-6 | Hach | M606994 | 13245 | ER ANALITICA |  | 2021-07-27 | 7 | Uberlândia - MG
Não Especificado | Espectrofotômetro DR2800 | Hach | 1404677 | 13217 | ER ANALITICA |  | 2021-07-21 | 7 | Nova Olimpia-MT
Não Especificado | Fotômetro DR890 | Hach | 10079BC21470 | 13218 | ER ANALITICA |  | 2021-07-21 | 7 | Nova Olimpia-MT
Não Especificado | M Multiparâmetros 4P | Myron | 4221150 | 13219 | ER ANALITICA |  | 2021-07-21 | 7 | Nova Olimpia-MT
Não Especificado | M Multiparâmetros 6P | Myron | 6213432 | 13220 | ER ANALITICA |  | 2021-07-21 | 7 | Nova Olimpia-MT
Não Especificado | Micropipeta | Thermo | NJ01239 | 13221 | ER ANALITICA |  | 2021-07-21 | 7 | Nova Olimpia-MT
Não Especificado | Micropipeta | Thermo | NJ01219 | 13222 | ER ANALITICA |  | 2021-07-21 | 7 | Nova Olimpia-MT
Não Especificado | Pipeta | Thermo | NJ01259 | 13239 | ER ANALITICA |  | 2021-07-21 | 7 | Nova Olimpia-MT
Não Especificado | Condutivimetro Orion 3 Star | Thermo | 12199 | 13270 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
Não Especificado | Espectrofotômetro - DR2800 | Hach | 1199043 | 13271 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul encontra-se oxidado e compartimento de cubeta quebrado | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
MULTI-00008 | Multiparâmetros - 6PFC | Myron L | 6247839 | 13272 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
Não Especificado | Multiparâmetros - 6PFC | Myron L | 6261856 | 13273 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
Não Especificado | Phmetro - DM-22 | Digimed | 48493 | 13274 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
Não Especificado | Turbídimetro | Policontrol | 1521 | 13276 | ER ANALITICA | Tampa corta luz danificada | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
Não Especificado | Turbídimetro | Digimed | 68553 | 13277 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
Não Especificado | Balança Analítica - AY220 | Shimadzu | D452201361 | 13278 | ER ANALITICA | Equipamento possui demasiada oxidação no seu compartimento de pilhas e placa eletrônica, fazendo com que o instrumento não inicialize. Recomendado o envio do equipamento à ER para verificação | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
COL-00005 | Fotômetro - DR890 | Hach | 051090C56708 | 13279 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Serra-ES
Não Especificado | Espectro DR1900 | Hach | 150080001029 | 13283 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Rio Claro -SP
Não Especificado | Espectro DR2500 | Hach | 40400007670 | 13284 | ER ANALITICA | Carcaça com avarias | 2021-07-29 | 7 | Rio Claro -SP
Não Especificado | Multiparametro 6P | Myron L | 6257535 | 13285 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Rio Claro -SP
Não Especificado | PHmetro | DIGIMED | 50009 | 13286 | ER ANALITICA | Equipamento será encaminhado a ER junto o técnico devido avarias nas teclas. Serão encaminhados dois medidores 6P Ultrameter II junto ao técnico para ER, para manutenção corretiva. | 2021-07-29 | 7 | Rio Claro -SP
Não Especificado | Turbidimetro 2100Q | Hach | 19040C075336 | 13287 | ER ANALITICA |  | 2021-07-29 | 7 | Rio Claro -SP
Não Especificado | Phmetro Bancada DM2P | Digimed | 50008 | 13310 | ER ANALITICA | Conselhavel a troca do eletrodo, devido instabilidade nas leituras. | 2021-07-30 | 7 | Araraquara-SP
MULT-00003 | Multipareametro 6P | Myron L | 6227214 | 13312 | ER ANALITICA |  | 2021-07-30 | 7 | Araraquara-SP
ESP-00017 | Espectro DR3900 | Hach | 1532591 | 13313 | ER ANALITICA |  | 2021-07-30 | 7 | Araraquara-SP
Não Especificado | Phmetro L6606 | GE | 2902019 | 13316 | ER ANALITICA |  | 2021-07-30 | 7 | Adicionado
Não Especificado | Phmetro L6606 | GE | 2983032 | 13317 | ER ANALITICA |  | 2021-07-30 | 7 | Adicionado
COND-00022 | Condutivimetro Portátil 4P | Myron L | 4229146 | 1331 | ER ANALITICA |  | 2021-07-30 | 7 | Araraquara-SP
Não Especificado | Condutivimetro Portátil 4P | Myron L | 4240437 | 13319 | ER ANALITICA |  | 2021-07-30 | 7 | Adicionado
Não Especificado | Espectro DR2800 | Hach | 1354920 | 13320 | ER ANALITICA | Filtro optico BG370 (Azul redondo) oxidado e bateria de litio em final de vida útil. | 2021-07-30 | 7 | Adicionado
Não Especificado | Colorimetro DR890 | Hach | 09059BC21258 | 13345 | ER ANALITICA | Todos filtros oxidados (420, 520, 560 e 610nm) e teclado de borracha descolado. | 2021-08-13 | 8 | Varzea Paulista
COND-00019 | Condutivimetro 4P | Myron L | 4222088 | 13346 | ER ANALITICA |  | 2021-08-13 | 8 | Varzea Paulista
Não Especificado | Espectro DR2800 | Hach | 1378680 | 13347 | ER ANALITICA | Bateria de litio com baixa carga. | 2021-08-13 | 8 | Varzea Paulista
Não Especificado | Espectro DR2801 | Hach | 1314664 | 13348 | ER ANALITICA | Bateria de litio com baixa carga. | 2021-08-13 | 8 | Varzea Paulista
Não Especificado | Phmetro L6606 | GE | 893757 | 13349 | ER ANALITICA |  | 2021-08-13 | 8 | Varzea Paulista
Não Especificado | Condutivimetro | Orion | 179 | 13301 | ER ANALITICA | Equipamento inoperante, cliente não ira realizar o serviço | 2021-08-12 | 8 | Agudos - SP
ESP-00011 | Espectro DR1900 | Hach | 142380001002 | 13302 | ER ANALITICA | Carcaça superior com avarias. Necessário a troca | 2021-08-12 | 8 | Agudos - SP
Não Especificado | Fotômetro DR900 | Hach | 140690002033 | 13480 | ER ANALITICA |  | 2021-08-17 | 8 | Fortaleza-CE
Não Especificado | Condutívimetro DM-32 | Digimed | 67108 | 13481 | ER ANALITICA | Sonda de condutividade apresenta vida útil avançada. | 2021-08-17 | 8 | Fortaleza-CE
Não Especificado | Phmetro DM-22 | Digimed | 68352 | 13482 | ER ANALITICA |  | 2021-08-17 | 8 | Fortaleza-CE
Não Especificado | Balança Analítica - M214Ai | Quimis | 20090148 | 13483 | ER ANALITICA |  | 2021-08-18 | 8 | Pecém-CE
Não Especificado | Condutivímetro - DM-32 | Digimed | 59331 | 13484 | ER ANALITICA | Sonda de condutivídade com vida útil avançada. | 2021-08-18 | 8 | Maracanaú-CE
Não Especificado | Espectrofotômetro - DR3900 | Hach | 1788818 | 13485 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul manchado. | 2021-08-18 | 8 | Pecém-CE
ESP-00036 | Espectrofotômetro - DR1900 | Hach | 150060001017 | 13486 | ER ANALITICA | Carcaça superior avariada | 2021-08-18 | 8 | Quixeré-CE
PH-00054 | Phmetro - DM-22 | Digimed | 59343 | 13487 | ER ANALITICA | Eletrodo com vida útil avançada. | 2021-08-18 | 8 | Maracanaú-CE
Não Especificado | Turbidímetro - DM-TU | Digimed | 59792 | 13488 | ER ANALITICA | Carcaça superior avariada | 2021-08-18 | 8 | Maracanaú-CE
Não Especificado | M Multiparametro 6P | Myron L | 6273676 | 13564 | ER ANALITICA |  | 2021-08-18 | 8 | Porto Alegre - RS
Não Especificado | M Multiparametro 6P | Myron L | 6270110 | 13439 | ER ANALITICA |  | 2021-08-18 | 8 | Porto Alegre - RS
Não Especificado | Colorimetro DR900 | Hach | 210246601028 | 13436 | ER ANALITICA |  | 2021-08-18 | 8 | Porto Alegre - RS
Não Especificado | Colorimetro DR890 | Hach | 12079BC22146 | 13440 | ER ANALITICA |  | 2021-08-18 | 8 | Porto Alegre - RS
Não Especificado | Phmetro Portátil L6606 | GE | 2015768 | 13565 | ER ANALITICA | Instrumento com avarias na curva, não aceita calibração. Devido a problemas na resistividade. | 2021-08-18 | 8 | Porto Alegre - RS
Não Especificado | Balança Analítica AL204 | M Toledo | 1228420502 | 13443 | ER ANALITICA |  | 2021-08-18 | 8 | Triunfo-RS
Não Especificado | Espectro DR2800 | Hach | 1401857 | 13442 | ER ANALITICA | Filtro optico BG370 e compartimento de cubeta com avarias, além da bateria de litio estar com carga abaixo do recomendado pelo fabricante | 2021-08-18 | 8 | Triunfo-RS
DQO-00001 | Reator DQO DRB200 | Hach | 11050C0018 | 13455 | ER ANALITICA |  | 2021-08-18 | 8 | Triunfo-RS
COND-00026 | Condutivimetro 4P | Myron L | 4223906 | 13446 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
COND-00003 | Condutivimetro 4P | Myron L | 4212781 | 13447 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
COL-00002 | Colorimetro DR900 | Hach | 133570002031 | 13444 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
PH-00011 | Phmetro Portátil L6606 | GE | 728690 | 13438 | ER ANALITICA | Mascara do teclado com avarias. | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
Não Especificado | Phmetro Portátil L6606 | GE | 2905626 | 13450 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo- RS
PH-00013 | Phmetro Portátil L6606 | GE | 2068717 | 13451 | ER ANALITICA | Mascara do teclado com avarias. | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
Não Especificado | Phmetro Portátil L6606 | GE | 2068764 | 13452 | ER ANALITICA | Não liberado, devido avarias na curva e não aceita calibração. Necessário envio a ER | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
Não Especificado | Phmetro Portátil L6606 | GE | 2905620 | 13454 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo- RS
Não Especificado | Phmetro Bancada PH31 | Hach | 13034 | 13453 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo- RS
Não Especificado | Colorimetro DR900 | Hach | 141160002025 | 13445 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
Não Especificado | Condutivimetro AZ 86505 | AZ | 10003036 | 13449 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
PH-00014 | Phmetro Portátil L6606 | GE | 2068786 | 13456 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
Não Especificado | Phmetro Portátil L6606 | GE | 2901943 | 13457 | ER ANALITICA | Não liberado, devido avarias na curva e não aceita calibração. Necessário envio a ER | 2021-08-16 | 8 | Triunfo- RS
Não Especificado | Phmetro Portátil L6606 | GE | 2224284 | 13458 | ER ANALITICA | Equipamentos incluidos. | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
Não Especificado | M Multiparametro 6P | Myron L | 6263410 | 13437 | ER ANALITICA | Equipamentos incluidos. | 2021-08-16 | 8 | Triunfo- RS
Não Especificado | Espectro DR3900 | Hach | 1983628 | 13513 | ER ANALITICA | Equipamentos incluidos. | 2021-08-16 | 8 | Triunfo- RS
ESP-00003 | Espectro DR2800 | Hach | 1397596 | 13448 | ER ANALITICA | Bateria de litio com carga abaixo do recomendado pelo fabricante | 2021-08-16 | 8 | Triunfo- RS
ESP-00004 | Espectro DR1900 | Hach | 150580001012 | 13512 | ER ANALITICA | Equipamentos incluidos. | 2021-08-16 | 8 | Triunfo-RS
COND-00004 | Condutivimetro 4P | Myron L | 4222113 | 13441 | ER ANALITICA |  | 2021-08-16 | 8 | Adicionado
Não Especificado | Condutivimetro DM-3P | Digimed | 48564 | 13389 | ER ANALITICA |  | 2021-08-10 | 8 | Santo André - SP
Não Especificado | Phmetro L6606 | GE | 1584391 | 13390 | ER ANALITICA |  | 2021-08-10 | 8 | Santo André - SP
Não Especificado | Colorimetro DR900 | Hach | 182180001013 | 13391 | ER ANALITICA |  | 2021-08-10 | 8 | Santo André - SP
COL-00020 | Fotômetro DR890 | Hach | 11059BC21741 | 13504 | ER ANALITICA | Recomendada troca do filtro óptico de 420nm devido inicio de desgaste. | 2021-08-24 | 8 | Juiz de Fora - MG
Não Especificado | Multiparâmetros HI98311 | Hanna | 8677501 | 13505 | ER ANALITICA |  | 2021-08-24 | 8 | Pirapetinga- MG
Não Especificado | Phmetro DM-2P | Digimed | 63259 | 13506 | ER ANALITICA |  | 2021-08-24 | 8 | Adicionado
PH-00042 | Phmetro PH31 | Hach | 341053 | 13507 | ER ANALITICA |  | 2021-08-24 | 8 | Juiz de Fora- MG
TURB-00007 | Turbidímetro AP2000 | Policontrol | 1646 | 13508 | ER ANALITICA |  | 2021-08-24 | 8 | Juiz de Fora - MG
Não Especificado | Fotômetro DR890 | Hach | 11039BC21695 | 13509 | ER ANALITICA |  | 2021-08-24 | 8 | Pirapetinga- MG
COND-00030 | Condutivímetro Ultrameter 4P | Myron L C | 4222111 | 13510 | ER ANALITICA |  | 2021-08-24 | 8 | Juiz de Fora - MG
Não Especificado | Phmetro Seven GO | Mettler Toledo | 1228415241 | 13511 | ER ANALITICA | Equipamento apresenta-se inoperante, calibração abortada. | 2021-08-24 | 8 | Juiz de Fora- MG
Não Especificado | Fotômetro DR900 | Hach | 133510002005 | 13651 | ER ANALITICA |  | 2021-08-25 | 8 | Divinópolis
Não Especificado | Medidor Multi Ultrameter II 6P | Myron LC | 6266879 | 13652 | ER ANALITICA |  | 2021-08-25 | 8 | Divinópolis- MG
Não Especificado | Turbidímetro 2100Q | Hach | 14090C35115 | 13660 | ER ANALITICA |  | 2021-08-25 | 8 | Divinópolis
Não Especificado | Medidor Multi Ultrameter II 6P | Myron LC | 6269690 | 13661 | ER ANALITICA |  | 2021-08-25 | 8 | Divinópolis- MG
Não Especificado | Multiparâmetros MP-6 | Hach | M607036 | 13668 | ER ANALITICA | Eletrôdo de pH apresenta estado de vida útil avançada, realizada calibração apenas no parâmetro de condutividade | 2021-08-25 | 8 | Divinópolis- MG
Cond-00063 | Condutivímetro | Digimed | 21883 | 13689 | ER ANALITICA |  | 2021-09-03 | 9 | Uruguaiana - RS
PH-00084 | Phmetro | Denver | UP-10066426 | 13690 | ER ANALITICA | Eletrôdo com vida útil avançada | 2021-09-03 | 9 | Uruguaiana - RS
PH-00085 | Phmetro | Denver | UP-25058168 | 13691 | ER ANALITICA |  | 2021-09-03 | 9 | Uruguaiana - RS
Não Especificado | Espectrofotômetro | Hach | 200930003006 | 13693 | ER ANALITICA |  | 2021-09-03 | 9 | Uruguaiana - RS
Não Especificado | Multiparâmetros | Myron L C | 6253970 | 13694 | ER ANALITICA | Eletrodo de pH apresenta estado de vida útil avançada e necessita ser trocado. | 2021-09-03 | 9 | 0
Não Especificado | Fotômetro DR890 | Hach | 12119BC222005 | 13758 | ER ANALITICA | Recomendada troca preventiva de todos os filtros ópticos | 2021-09-03 | 9 | Aguardando infromações do Guillermo
Não Especificado | Fotômetro DR890 | Hach | 10049BC21424 | 13759 | ER ANALITICA | Recomendada troca preventiva de todos os filtros ópticos | 2021-09-03 | 9 | Aguardando infromações do Guillermo
Não Especificado | Fotômetro DR890 | Myron L C | 4239783 | 13760 | ER ANALITICA |  | 2021-09-03 | 9 | Uruguaiana - RS
SGQ 114 | Reator DQO | Polilab | 3652 | 13669 | ER ANALITICA | Equipamento com vida útil avançada | 2021-09-08 | 9 | Maceió-AL
Não Especificado | Fotômetro - DR890 | Hach | 09049BC21221 | 13670 | ER ANALITICA | Filtro óptico de 420nm manchado e contatos de pilhas oxidados | 2021-09-08 | 9 | Maceió-AL
Não Especificado | Condutívimetro - 4PII | Myron L | 4210981 | 13671 | ER ANALITICA |  | 2021-09-08 | 9 | Maceió-AL
Não Especificado | Phmetro - DM-22 | Digimed | 49433 | 13672 | ER ANALITICA |  | 2021-09-08 | 9 | Maceió-AL
Não Especificado | Turbídimetro - 2100Q | Hach | 16030C048264 | 13673 | ER ANALITICA | Equipamento não realiza leituras, o mesmo deverá ser encaminha à ER para avaliação. | 2021-09-08 | 9 | Maceió-AL
Não Especificado | Fotômetro - DR900 | Hach | 182190001020 | 13674 | ER ANALITICA | Equipamento apresenta display avariado portando manchas e demasiada degradação em sua face dificultando a visualização das informações nele impressas. Também verificado necessidade de troca do filtro óptico BG370/B39 devido demasiada oxidação. | 2021-09-08 | 9 | Adicionado
COND-00001 | Condutivímetro DM4P | Myron L C | 4222730 | 13761 | ER ANALITICA |  | 2021-09-16 | 9 | Manaus - AM
Não Especificado | Phmetro PH5+ | Oaklon | 2996109 | 13762 | ER ANALITICA |  | 2021-09-16 | 9 | Manaus - AM
Não Especificado | Phmetro HI98107 | Hanna | HAO4421691 | 13763 | ER ANALITICA |  | 2021-09-16 | 9 | Manaus - AM
Não Especificado | Espectrofotômetro DR2800 | Hach | 1264624 | 13764 | ER ANALITICA |  | 2021-09-16 | 9 | Manaus - AM
Não Especificado | Analisador de Umidade | Shimadzu | D207302309 | 13907 | ER ANALITICA |  | 2021-09-22 | 9 | Cotia - SP
Não Especificado | Phmetro - DM22 | Digimed | 49483 | 13822 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
Não Especificado | Turbídimetro - 2100Q | Hach | 16020C047582 | 13823 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
Não Especificado | Condutivímetro - DM32 | Digimed | 49441 | 13824 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
COL-00034 | Colorímetro - DR890 | Hach | 12039BC22006 | 13825 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
COND-00035 | Condutivímetro - Orion 3 Star | Thermo Scientific | B27525 | 13826 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
BALAN-0005 | Balança Analítica - MS204S | Mettler Toledo | B147469098 | 13827 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
PH-00076 | Phmetro - PH31 | Hach | 1308011 | 13828 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
Não Especificado | Turbídimetro - 2100Q | Hach | 11110C014243 | 13829 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
COL-00015 | Colorímetro - DR890 | Hach | 121290C93261 | 13830 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
Não Especificado | Espectrofotômetro - DR2800 | Hach | 1426206 | 13831 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul encontra-se oxidado e bateria de lítio responsável pelo armazenamento de dados e configurações do usuário está sem carga. | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
DQO-00002 | Reator DQO - DRB200 | Hach | 10110C0840 | 13832 | ER ANALITICA | Equipamento sem a manta térmica centra | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
BALAN-0004 | Balança Analítica - MS204S | Mettler Toledo | B449346278 | 13833 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
PH-00047 | Multiparâmetros - Orion 4 Star | Thermo Scientific | B06517 | 13834 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
TURB-00009 | Turbídimetro - 2100Q | Hach | 11080C011203 | 13835 | ER ANALITICA | Equipamento demora para inicializar. | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
ESP-00030 | Espectrofotômetro - DR3900 | Hach | 1591465 | 13836 | ER ANALITICA | Equipamento demora para inicializar. | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
COND-00034 | Condutivímetro - Orion 3 Star | Thermo Scientific | B21662 | 13837 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
PH-00074 | Phmetro - Seven 2 Go | Mettler Toledo | 51302520 | 13838 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
COL-00025 | Colorímetro - DR890 | Hach | 12049BC22029 | 13906 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
Não Especificado | Phmetro - L6606 | GE Infrastructure | 2062403 | 13925 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
Não Especificado | Phmetro - L6606 | GE Infrastructure | 893769 | 13926 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
Não Especificado | Phmetro - L6606 | GE Infrastructure | 2062585 | 13927 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
Não Especificado | Condutivímetro - Ultrameter II | Myron Company | 4223997 | 13928 | ER ANALITICA |  | 2021-09-20 | 9 | Camaçari-BA
COL- 00026 | Colorímetro - DR890 | Hach | 09069BC21306 | 13839 | ER ANALITICA |  | 2021-09-23 | 9 | Ilheus - BA
COND-00037 | Condutivímetro - 4PII | Myron C | 4212228 | 13840 | ER ANALITICA |  | 2021-09-23 | 9 | Ilheus - BA
Não Especificado | pHmetro | GE | 799046 | 13841 | ER ANALITICA |  | 2021-09-23 | 9 | Adicionado
AI-900-6 | Turbidímetro | Policontrol | 2736 | 13962 | ER ANALITICA |  | 2021-09-30 | 9 | Ouro Branco - MG
Não Especificado | Condutivímetro | Myron L.C | 4211939 | 13963 | ER ANALITICA |  | 2021-09-30 | 9 | Ouro Branco - MG
COND-00055 | Condutivímetro | Myron L.C | 4222022 | 13964 | ER ANALITICA |  | 2021-09-30 | 9 | Ouro Branco - MG
Não Especificado | Condutivímetro | Myron L.C | 4226993 | 13965 | ER ANALITICA |  | 2021-09-30 | 9 | Ouro Branco - MG
Não Especificado | Condutivímetro | Digimed | 63442 | 13874 | ER ANALITICA |  | 2021-09-30 | 9 | Ouro Branco - MG
COND-00007 | Condutivímetro | Myron L.C. | 4212782 | 13875 | ER ANALITICA |  | 2021-09-30 | 9 | Ouro Branco - MG
ESP-00024 | Espectrofotômetro | Hach | 141480001016 | 13878 | ER ANALITICA |  | 2021-09-30 | 9 | Ouro Branco - MG
MULT-00006 | Multiparâmetros | Hach | M609346 | 13879 | ER ANALITICA |  | 2021-09-30 | 9 | Ouro Branco - MG
Não Especificado | Espectrofotômetro | Hach | 1531607 | 14282 | ER ANALITICA | Necessário a substituição do filtro BG370/B39 na próxima manutenção, devido oxidações presentes nas bordas do filtro óptico. | 2021-10-29 | 10 | Sorocaba - SP
Não Especificado | Phmetro Processo | Prominent | 2017006235 | 14168 | ER ANALITICA |  | 2021-10-28 | 10 | Ouro Branco - MG
BAL.AN-00002 | Balança Analítica FA - 2104N | Bioprecisa | 0083 | 14169 | ER ANALITICA |  | 2021-10-28 | 10 | Ouro Branco - MG
TURB-00001 | Turbidimetro 2100Q | Hach | 13090C028101 | 14171 | ER ANALITICA |  | 2021-10-28 | 10 | Ouro Branco - MG
Não Especificado | Phmetro Processo | Prominent | 2017108474 | 13971 | ER ANALITICA |  | 2021-10-28 | 10 | Ouro Branco - MG
Não Especificado | Turbidimetro 2100Q | Hach | 15030C039256 | 14291 | ER ANALITICA |  | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Espectrofotômetro | Hach | 150700001005 | 14288 | ER ANALITICA |  | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Phmetro Portátil | Oaklon | 3008531 | 14626 | ER ANALITICA |  | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Phmetro Portátil | GE | 1563933 | 14620 | ER ANALITICA | Liberado com restrição, eletrodo de pH em final da vida útil (lentidão). | 2021-11-23 | 11 | Dourados-MS
Não Especificado | Medidor Multiparametro 6P | Myron L | 6252724 | 14624 | ER ANALITICA | Liberado com restrição, eletrodo de pH em final da vida útil (lentidão). | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Medidor Multiparametro 6P | Myron L | 6247093 | 14625 | ER ANALITICA |  | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Medidor Multiparametro 6P | Myron L | 6265833 | 14286 | ER ANALITICA |  | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Medidor Multiparametro 6P | Myron L | 6263667 | 14621 | ER ANALITICA | Liberado com restrição, eletrodo de pH em final da vida útil (lentidão). | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Condutivimetro Portátil 4P | Myron L | 4220749 | 14292 | ER ANALITICA |  | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Espectrofotômetro DR3900 | HACH | 1483375 | 13237 | ER ANALITICA |  | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Espectrofotômetro | HACH | 150750001006 | 13932 | ER ANALITICA | MODULO DE ALIMENTAÇÃOCOM AVARIAS,E NCAMINHADO PARA NOSSA AT | 2021-11-23 | 11 | Astorga-PR
Não Especificado | Colorímetro DR890 | HACH | 10079C21465 | 14863 | ER ANALITICA |  | 2021-12-01 | 12 | Santo André - SP
Não Especificado | Colorímetro DR900 | HACH | 182180001049 | 15235 | ER ANALITICA |  | 2022-01-17 | 1 | Montes Claros - MG
Não Especificado | Fotômetro - DR890 | Hach | 060390C58361 | 15644 | ER ANALITICA | Filtro de 560nm manchado. | 2022-03-03 | 3 | Belo Horizonte - MG
Não Especificado | Multiparâmetros - 6PFC | Myron L | 6273835 | 15642 | ER ANALITICA |  | 2022-03-03 | 3 | Adicionado
Não Especificado | Fotômetro - DR900 | Hach | 2102266601021 | 15645 | ER ANALITICA |  | 2022-03-03 | 3 | Belo Horizonte - MG
Não Especificado | Condutivimetro - 650MA | Analyser | 17121575001003 | 15641 | ER ANALITICA |  | 2022-03-03 | 3 | Juatuba - MG
Não Especificado | Phmetro - 350M | Analyser | 9216/19 | 15643 | ER ANALITICA | Eletrodo apresenta vida útil avançada. | 2022-03-03 | 3 | Juatuba - MG
Não Especificado | Fotômetro - DR900 | Hach | 142870001022 | 15646 | ER ANALITICA |  | 2022-03-03 | 3 | Juatuba - MG
LAAE 002 | Espectrofotômetro - AJX-1600 | Ajmicronal | VED1404020 | 15707 | ER ANALITICA |  | 2022-03-09 | 3 | Cotia - SP
LAEE 001 | pHmetro | Quaxltron | 472748 | 15718 | ER ANALITICA |  | 2022-03-09 | 3 | Cotia - SP
Não Especificado | Espectrofotômetro DR2800 | hach | 1394478 | 15722 | ER ANALITICA |  | 2022-03-08 | 3 | Santo André - SP
Não Especificado | Colorímetro DR900 | hach | 120890C91018 | 15723 | ER ANALITICA | Substituido o compartimento de pilhas | 2022-03-08 | 3 | Santo André - SP
Não Especificado | Turbidimêtro TB 250 WL | hach | 4396 | 15724 | ER ANALITICA |  | 2022-03-08 | 3 | Santo André - SP
Não Especificado | Condutivímetro DM32 | hach | 56698 | 15725 | ER ANALITICA |  | 2022-03-08 | 3 | Santo André - SP
Não Especificado | pHmetro - DM22 | hach | 56618 (ou 52218) | 15726 | ER ANALITICA |  | 2022-03-08 | 3 | Santo André - SP
Não Especificado | Colorímetro -DR900 | hach | 182180001014 | 15854 | ER ANALITICA |  | 2022-03-24 | 3 | Macacu-RJ
Não Especificado | Condutivímetro - 4P | Myron L | 4226194 | 15871 | ER ANALITICA |  | 2022-03-23 | 3 | Duque de Caxias - RJ
Não Especificado | Phmetro - Pocket Pro PH | Hach | 200710001495 | 15872 | ER ANALITICA | Equipamento apresenta demasiada lentidão, indicando fim de vida útil. | 2022-03-23 | 3 | Duque de Caxias - RJ
Não Especificado | Phmetro - L6606 | GE | 1518973 | 15873 | ER ANALITICA |  | 2022-03-23 | 3 | Duque de Caxias - RJ
Não Especificado | Fotômetro - DR900 | hach | 132850002046 | 15874 | ER ANALITICA |  | 2022-03-23 | 3 | Adicionado
Não Especificado | Fotômetro - DR900 | hach | 133510002007 | 15875 | ER ANALITICA |  | 2022-03-23 | 3 | Duque de Caxias - RJ
Não Especificado | Condutivímetro - 4P | Myron L | 4224380 | 15876 | ER ANALITICA |  | 2022-03-23 | 3 | Duque de Caxias - RJ
COND-00032 | Condutivímetro - 3Star | Thermo Scientific | B21649 | 15856 | ER ANALITICA |  | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
Não Especificado | Condutivímetro - 4PII | Myron L | 4211933 | 15857 | ER ANALITICA |  | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
COND-00059 | Multiparâmetros - 6PFC | Myron L | 6244344 | 15858 | ER ANALITICA | Eletrodo de pH encontra-se inoperante. | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
Não Especificado | Multiparâmetros - 6PFC | Myron L | 6273837 | 15859 | ER ANALITICA | Eletrodo apresenta lentidão para realizar as leituras. | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
Não Especificado | Turbídimetro - 2100Q | HACH | 11060C009644 | 15860 | ER ANALITICA | Contatos de pilhas oxidados e carcaça superior com vida útil avançada | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
Não Especificado | Turbídimetro - 2100Q | hach | 21070D000217 | 15861 | ER ANALITICA |  | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
ESP-00008 | Espectrofotômetro - DR3900 | hach | 1512638 | 15862 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul manchado. | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
ESP-00028 | Fotômetro - DR900 | hach | 143160001033 | 15863 | ER ANALITICA |  | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
PH-00018 | Phmetro -L6606 | GE | 1518977 | 15864 | ER ANALITICA |  | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
PH-00044 | Phmetro - L6606 | GE | 782590 | 15865 | ER ANALITICA | Eletrodo apresenta lentidão e vida útil avançada | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
BALAN-00003 | Balança Analítica | METLER TOLEDO | B347032029 | 15866 | ER ANALITICA |  | 2022-03-22 | 3 | Itaguaí - RJ
Não Especificado | Colorímetro | Hach | 140070001031 | 15948 | ER ANALITICA |  | 2022-03-25 | 3 | Imperatriz - MA
Não Especificado | Colorímetro - DR900 | Hach | 203166601039 | 16104 | ER ANALITICA |  | 2022-04-06 | 4 | Campinas-SP
MULT-00011 | Medidor Multirâmetros - 6PI | Myron L | 6213434 | 16225 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
ESP-00045 | Espectrofotômetro - DR1900 | Hach | 142380001005 | 16226 | ER ANALITICA | Carcaça superior danificada, necessário troca na próxima manutenção. | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
PH-0078 | Phmetro - L6606 | GE | 538624 | 16227 | ER ANALITICA | Eletrodo com vida útil avançada, sendo necessário sua troca. | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
BALAN-00007 | Balança Analítica - AY220 | Shimadzu | D452202153 | 16228 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
COND-00058 | Condutívimetro - DM32 | Digimed | 53253 | 16229 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
COND-00012 | Condutívimetro - 4PII | Myron L | 4220742 | 16230 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
ESP-00010 | Espectrofotômetro - DR1900 | Hach | 142380001014 | 16231 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
PH-0079 | Phmetro - DM22 | Digimed | 53320 | 16232 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
Não Especificado | Phmetro - L6606 | GE | 2905640 | 16233 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
Não Especificado | Condutivímetro - 4PII | Myron L | 4236903 | 16235 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Presidente Prudente - SP
Não Especificado | Phmetro - L6606 | GE | 2848909 | 16236 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Presidente Prudente - SP
020979 | Espectrofotômetro - DR3900 | Hach | 1562954 | 16237 | ER ANALITICA | Filtro óptico azul manchado e lâmpada de tungstênio com vida útil avançada. | 2022-04-27 | 4 | Presidente Prudente - SP
TURB-00020 | Turbídimetro - 2100Q | Hach | 16100C053269 | 16234 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Promissão-SP
022418 | Balança Analítica - AE200 | Mettler Toledo | H59327 | 16221 | ER ANALITICA | Equipamento não aceita ajuste na sua curva de calibração | 2022-04-27 | 4 | Araraquara-SP
Não Especificado | Phmetro - L6606 | GE | 2902426 | 16222 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Araraquara-SP
020981 | Espectrofotômetro - DR2800 | Hach | 1373274 | 16223 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Araraquara-SP
Não Especificado | Turbídimetro - Hi98703 | Hanna | 5370058101 | 16224 | ER ANALITICA |  | 2022-04-27 | 4 | Araraquara-SP

## Distritos
District | Qtd de equipamentos | Calibrado | Vencido
Araraquara (Lab) | 5 | 5 | 0
Cotia (Laboratórios) | 22 | 14 | 8 | Rótulos de Linha | Soma de Qtd de equipamentos | Soma de Calibrado | Soma de Vencido
Heavy Industry - Fenix | 34 | 34 | 0 | Araraquara (Lab) | 3 | 3 | 0
Heavy Industry - Lobos | 21 | 21 | 0 | Cotia (Laboratórios) | 18 | 17 | 1
Heavy Industry - Zeus | 101 | 94 | 2 | Heavy Industry - Fenix | 31 | 28 | 3
MM CO&Sul | 41 | 41 | 0 | Heavy Industry - Lobos | 27 | 27 | 0
MM S&E Sud&NE | 25 | 25 | 0 | Heavy Industry - Zeus | 87 | 76 | 11
MM S&E Sude | 22 | 22 | 0 | MM CO&Sul | 38 | 34 | 4
Sorocaba (Laboratórios) | 7 | 7 | 0 | MM S&E Sud&NE | 31 | 31 | 0
Total | 278 | 263 | 10 | MM S&E Sude | 27 | 24 | 3
|  |  |  | Sorocaba (Laboratórios) | 8 | 8 | 0
|  |  |  | Total Geral | 270 | 248 | 22

## Não Encontrado
Country | Owner | e-mail | Cel # | Leader | email (leader) | District | Region/State | Equipment | Serial Number | Brand | Model | City | Customer | Calibration Date | Status | Certificate | Vendor | Obs. | STATUS
Brasil | Rafael Rodrigues De Campos | rafael.campos@suez.com | (11) 95784-0665 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Cotia (Laboratórios) | SP | Turbidímetro | 14090C035220 | HACH | 2100Q | Cotia - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-05-27 | Calibrado |  |  | Em visita tecnico Guilherme não encontrou | NÃO ENCONTRADO
Brasil | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | (44) 99172-5427 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Colorímetro | 203166601040 | HACH | DR/900 | Xanxerê - SC | no fixed customer (carried by owner) | 2020-06-17 | 2020-06-17 | Vencido |  |  | NÃO ENCONTRADO |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Natalia Correa | natalia.correa@suez.com |  | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | pHmetro | 2902019 | GE | L6606 | Araraquara-SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-02-14 | 2021-07-30 | Calibrado | 13316 |  | NÃO ENCONTRADO |  | 7 | #N/A | #N/A
Brasil | Natalia Correa | natalia.correa@suez.com |  | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Condutivímetro | 4229146 | Myron L Company | 4PII | Araraquara-SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-27 | 2021-07-30 | Calibrado | 1331 |  | NÃO ENCONTRADO |  | 7 | #N/A | #N/A
Brasil | Thiago Ferreira da Silva | thiago.ferreiradasilva@suez.com | (11) 96068-7071 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | Condutivímetro | 410580 | Myron L Company | 4PII | ABC - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Vencido |  |  | NÃO ENCONTRADO |  | 5 | #N/A | #N/A |  |  | Turbidímetro | 237.204 | 232.416
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | pHmetro | 96115 | Micronal | B474 | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 2020-06-25 | Vencido |  |  | NÃO ENCONTRADO |  | 6 | #N/A | #N/A
Brasil | Glauber Ruiz | glauber.ruiz@suez.com | 42 99157-6316 | Leandro Zunkowski | leandro.zunkowski@suez.com | MM CO&Sul | PR | Multiparametro | 6247637 | Myron L Company | 6PFC | Ponta Grossa - PR | AMBEV |  | 2020-07-10 | Calibrado | Hexis |  | NÃO ENCONTRADO
Brasil | Glauber Ruiz | glauber.ruiz@suez.com | 42 99157-6316 | Leandro Zunkowski | jackson.ritt@suez.com | MM CO&Sul | PR | Colorímetro | 10049BC21424 | HACH | DR/890 | Ponta Grossa - PR | AMBEV | 2019-12-06 | 2021-09-03 | Calibrado | ER ANALITICA |  | NÃO ENCONTRADO | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Multiparametro | 6203838 | Myron L Company | 6PFC | Santo André - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Vencido |  | Hexis | NÃO ENCONTRADO | AGENDADO | 8 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | pHmetro | 52328 | DIGIMED | DM22 | Santo André - SP | RHODIA | 2020-11-12 | 2020-11-12 | Vencido |  | Hexis | NÃO ENCONTRADO | AGENDADO | 11 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jun
Brasil | Larissa Robert Da Silva | larissa.silva@suez.com | (11) 94278-5357 | Amadeu Peixoto | amadeu.peixoto@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 52044 | DIGIMED | DM32 | Santo André - SP | RHODIA | 2021-03-04 | 2021-03-04 | Vencido |  | Hexis | NÃO ENCONTRADO | AGENDADO | 3 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Colorímetro | 09059BC21257 | HACH | DR/890 | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado |  | Hexis | NÃO ENCONTRADO | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Multiparametro | 6247091 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Calibrado |  | Hexis | NÃO ENCONTRADO | REALIZADO | 6 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jun
Brasil | Matheus Hermes Bahr | matheus.bahr@suez.com | (47) 99138-6501 | Rafael Nascimento | rafael.nascimento@suez.com | MM CO&Sul | SC | Multiparametro | 6247093 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | Calibrado |  | Hexis |  | NÃO ENCONTRADO
Brasil | Thiago Tomazelli | thiago.tomazelli@suez.com | (34) 98170-2525 | Felipe Viegas | felipe.viegas@suez.com | MM S&E Sude | MG | Espectrofotômetro | 141980001025 | HACH | DR/1900 | Uberlândia - MG | Cargill | 2020-07-28 | 2020-07-28 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 7 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-07-27
Brasil | Davi Nascimento Santos | davi.santos@suez.com | (11) 98371-6541 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | Colorímetro | 182190001002 | HACH | DR/900 | São Paulo - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-27 | 2020-05-27 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Davi Nascimento Santos | davi.santos@suez.com | (11) 98371-6541 | Davi Santos | davi.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | SP | Condutivímetro | 48564 | DIGIMED | DM3P | São Paulo - SP | no fixed customer (carried by owner) | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 5 | #N/A | #N/A
Brasil | Flaminio Neto | flaminio.neto@suez.com | (16) 99610-2979 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Araraquara (Lab) | SP | Condutivímetro | A15763 | THERMO | Orion 3 Star | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Vencido |  | Hexis |  |  | 4 | #N/A | #N/A
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Espectrofotômetro | 1282924 | HACH | DR/2800 | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 7 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-17
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Multiparametro | 6553970 | Myron L Company | 6PFC | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 7 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-17
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Multiparametro | 4212773 | Myron L Company | 6PFC | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 7 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-17
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Colorímetro | 012119BC22205 | HACH | DR/890 | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 7 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-17
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | Colorímetro | 10069BC21449 | HACH | DR/890 | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 7 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-17
Brasil | Thais Silva Nunes | thais.nunes@suez.com | (51) 98182-5891 | Paulo Corsete | paulo.corsete@suez.com | MM CO&Sul | RS | pHmetro | 1526469 | GE | L6606 | Porto Alegre - RS | no fixed customer (carried by owner) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 7 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Espectrofotômetro | 1347596 | HACH | DR/2800 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-12 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | Condutivímetro | 4222113 | Myron L Company | 4PII | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2021-08-16 | Calibrado | 13441 | ER ANALITICA | 0 | EM CONTATO | 8 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 604097 | HACH | pH 1 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Vencido |  | Hexis |  | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 929021 | HACH | pH 31 | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 8 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Ago | 2021-08-17
Brasil | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | (51) 98105-8910 | Fernanda Kaiser | fernanda.kaiser@suez.com | Heavy Industry - Fenix | RS | pHmetro | 39281 | DIGIMED | DM-2P | Triunfo-RS | Braskem | 2020-08-13 | 2020-08-13 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 8 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Ago | 2021-08-17
Brasil | José Alexandre do Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Multiparametro | M607036 | HACH | MP6 | Divinópolis | GERDAU | 2020-07-21 | 2021-08-25 | Calibrado | 13668 | ER ANALITICA | Eletrôdo de pH apresenta estado de vida útil avançada, realizada calibração apenas no parâmetro de condutividade | AGENDADO | 8 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-25
Brasil | José Alexandre do Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Multiparametro | 6247841 | Myron L Company | 6PFC | Divinópolis | GERDAU | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 7 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-25
Brasil | José Alexandre do Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 4226993 | Myron L Company | 4PII | Divinópolis | GERDAU | 2020-07-23 | 2021-09-30 | Calibrado | 13965 | ER ANALITICA | 0 | AGENDADO | 9 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-25
Brasil | José Alexandre do Nascimento | jose.nascimento@suez.com | (31) 99217-1073 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Condutivímetro | 4211939 | HACH | Ultrameter | Divinópolis | GERDAU | 2020-07-23 | 2021-09-30 | Calibrado | 13963 | ER ANALITICA | 0 | AGENDADO | 9 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Jul | 2021-08-25
Brasil | Rosangela de Lima Valente Soares | rosangela.soares@suez.com | (55) 98146-8350 | Adalberto Diniz | adalberto.diniz@suez.com | MM S&E Sud&NE | AM | Condutivímetro | 343250 | HACH | EC71 | Manaus - AM | Wartsila | 2020-09-15 | 2020-09-15 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-16
Brasil | Rosangela de Lima Valente Soares | rosangela.soares@suez.com | (55) 98146-8350 | Adalberto Diniz | adalberto.diniz@suez.com | MM S&E Sud&NE | AM | Espectrofotômetro | 1378445 | HACH | DR/2800 | Manaus - AM | Wartsila | 2020-09-15 | 2020-09-15 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-16
Brasil | Rosangela de Lima Valente Soares | rosangela.soares@suez.com | (55) 98146-8350 | Adalberto Diniz | adalberto.diniz@suez.com | MM S&E Sud&NE | AM | pHmetro | 414013 | HACH | PM31 | Manaus - AM | Wartsila | 2020-09-15 | 2020-09-15 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-16
Brasil | Rosangela de Lima Valente Soares | rosangela.soares@suez.com | (55) 98146-8350 | Adalberto Diniz | adalberto.diniz@suez.com | MM S&E Sud&NE | AM | pHmetro | 8101742 | Quimis | pH | Manaus - AM | Wartsila | 2020-09-15 | 2020-09-15 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-16
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Colorímetro | 12039BC22006 | HACH | DR/890 | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-25 | 2021-09-20 | Calibrado | 13825 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO | 9 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Turbidímetro | 16020C047582 | HACH | 2100Q | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Vencido |  | Hexis |  | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Reator DQO | 306 | Policontrol | Thermo Digest | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Vencido |  | Hexis |  | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  | 2021-09-20
Brasil | Tatiana Almeida | tatiana.almeida@suez.com | (71) 9714-5909 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | BA | Turbidímetro | 11080C011203 | HACH | 2100Q | Camaçari-BA | Unigel / Braskem | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Vencido |  | Hexis |  | REALIZADO | 8 | #N/A | #N/A | 2021-09-20 |  | 2021-09-20
Brasil | Matheus Henrique Veloso Ferreira | matheus.ferreira@suez.com | (31) 99680-1591 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | Colorímetro | 9301589 | GE | Multiparâmetro | Montes Claros MG | Ambev | 2020-12-08 | 2020-12-08 | Vencido |  | Hexis | x
Brasil | Thiago Henrique Miné de Morais | thiago.morais@suez.com | (31) 99680-1591 | Carlos Santos | carlos.santos@suez.com | MM S&E Sud&NE | MG | Multiparametro | 6271336 | Myron L Company | 6PFC | Juatuba - MG | Ambev | 2021-03-04 | 2021-03-04 | Vencido |  | Hexis |  | AGENDADO | 3 | #N/A | #N/A |  | 116.496
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Multiparâmetro | 6261862 | Myron L Company | 6PFC | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2020-12-08 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 12 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Rodrigo Aparecido Teixeira Amaro | rodrigo.amaro@suez.com | (14) 99688-0361 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | Multiparâmetro | 6264735 | Myron L Company | 6PFC | Promissão-SP | Marfrig | 2020-12-08 | 2020-12-08 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 12 | #N/A | #N/A | 2021-01-25
Brasil | Flaminio Neto | flaminio.neto@suez.com | (16) 99610-2979 | Rafael Campos | rafael.campos@suez.com | Araraquara (Lab) | SP | pHmetro | 2983032 | GE | L6606 | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2021-02-12 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO
Formulas:
Status = IFERROR(VLOOKUP([Serial Number],'Obs Tecnicas'!$D2:I313,5,0),[Calibration Date])
Certificate = IF([Status]<>"",IF([Status]+365>TODAY(),"Calibrado","Vencido"),"")

## Equipamentos Desativados
Country | Owner | e-mail | Cel # | Leader | email (leader) | District | Region/State | Equipment | Serial Number | Brand | Model | City | Customer | Data da Baixa | mês | Vendor | Obs. | STATUS
Brasil | Cristiano Lima | cristiano.lima@suez.com | (14) 98117-0984 | Renato Chialastri | renato.chialastri@suez.com | MM S&E Sude | SP | pHmetro | 570687 | GE | L6606 | Araraquara-SP | Marfrig | 2021-05-17 | 5 | Hexis |  | DESATIVADO | 10 | DESATIVADO | 1
Brasil | Ulisses Alves De Sibia | ulisses.sibia@suez.com | (14) 98157-5005 | Ulisses Alves De Sibia | ulisses.sibia@suez.com | MM S&E Sude | SP | pHmetro | 1518994 | GE | L6606 | Araraquara-SP | Marfrig | 2021-05-17 | 5 | Hexis |  | DESATIVADO | 10 | DESATIVADO | 1
Brasil | Rafaela Gomes | rafaela.gomes@suez.com | (11) 97192-7984 | Vinicius de Paula | vinicius.paula@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 6217524 | Myron L Company | 6PFC | Alumínio-SP | CBA | 2021-05-28 | 5 | Hexis |  | DESATIVADO | Demora excessiva na estabilização das leituras, indicando vida útil avançada do sensor de pH. | DESATIVADO | 1
[8 empty] | Condutivímetro | 4221160 | Myron L |  | Cotia - SP |  | 2021-05-31 | 5 | Hexis | 12366 | ER ANALITICA | Instrumento inoperante, não liga. Será encaminhado para ER. | DESATIVADO | 1 | #N/A | #N/A
Brasil | Antonio Aguimar Ribeiro | a.ribeiro@suez.com | (11) 95476-9333 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | B02206 | ORION | 3 Star | São Paulo - SP | Nitroquimica | 2020-07-09 | 7 | Hexis |  | DESATIVADO |  |  | 1 | #N/A | #N/A
Brasil | Antonio Aguimar Ribeiro | a.ribeiro@suez.com | (11) 95476-9333 | Gustavo Pereira | gustavo.pereira@suez.com | Heavy Industry - Lobos | SP | Condutivímetro | 5307 | THERMO | Orion 115A+ | São Paulo - SP | Nitroquimica | 2020-07-09 | 7 | Hexis |  | DESATIVADO |  |  | 1 | #N/A | #N/A
Brasil | Giovana Tardelli | giovana.tardelli@suez.com | (11) 96343-9697 | Ana Oliveira | ana.oliveira@suez.com | Sorocaba (Laboratórios) | SP | Espectrofotômetro | 1420968 | HACH | DR/2700 | Sorocaba - SP | Suez WTS (Laboratório) | 2020-06-25 | 6 | Hexis |  | DESATIVADO |  |  | 1 | #N/A | #N/A
Brasil | Bianca dos Santos | bianca.dossantos@suez.com | (11) 95163-4425 | Mateus Ambrosio | matheus.ambrosio@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | Condutivímetro | 62044 | DIGIMED | DM32 | Santo André - SP | Braskem | 2020-03-10 | 3 | Hexis |  | DESATIVADO
Brasil | Bianca dos Santos | bianca.dossantos@suez.com | (11) 95163-4425 | Mateus Ambrosio | matheus.ambrosio@suez.com | Heavy Industry - Fenix | SP | Condutivímetro | 52462 (ou 52162) | DIGIMED | DM32 | Santo André - SP | Braskem | 2020-03-10 | 3 | Hexis |  | DESATIVADO
Brasil | Jobson Rodrigo Larrubia Da Silva | jobson-rodrigo.silva@suez.com | (21) 98110-2537 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | RJ | Balança Analítica | 23409689 | Sartorius | TE214S | SANTA CRUZ - RJ | GERDAU | 2019-09-10 | 9 | Hexis |  | DESATIVADO
Brasil | Isaac Alves Pinto | isaac.pinto@suez.com | (99) 99144-4609 | Marcelo Soto | marcelo.soto@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MA | Colorímetro | 133510002009 | HACH | DR/900 | Imperatriz - MA |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | Vencido |  | Hexis |  | EM CONTATO | 12 | #N/A | #N/A |  | Equipamento deteriorado e sem conserto. Estamos em contato com Isaac para verficar o envio do outro DR.
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Espectrofotômetro | 150080001010 | HACH | DR/1900 | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Vencido |  | Hexis |  | REALIZADO | 7 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Brasil | Gabriel Lourenço | gabriel.lourenco@suez.com | (31) 99838-4748 | Rodrigo Silva | rodrigo.silva@suez.com | Heavy Industry - Zeus | MG | Espectrofotômetro | 3070005800 | HACH | DR/2500 | Ouro Branco - MG | GERDAU | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Vencido |  | Hexis |  | DESATIVADO | 7 | #N/A | #N/A | 2021-09-30
Formulas:
mês = IFERROR(VLOOKUP([Serial Number],'Obs Tecnicas'!$D2:I313,5,0),[Data da Baixa])
Vendor = IF([mês]<>"",IF([mês]+365>TODAY(),"Calibrado","Vencido"),"")

## Adicionados
Equipment | Serial Number | Brand | Model | City | Customer | Calibration Date | Status | Certificate | Vendor | Obs. | STATUS
Balança Analítica | B042078134 | M Toledo |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12351 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Balança Analítica | 27308347 | Sartorius |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12356 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Balança Analítica | 1113112822 | M Toledo |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12350 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Balança Analítica | D452201536 | Shimadzu |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12354 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Balança Analítica | B142364760 | Ohaus |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12353 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Balança Analítica | B207696042 | Ohaus |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12355 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Balança Analítica | 28708450 | Sartorius |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12352 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Colorímetro | 1201020001 | Hach |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12316 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Condutivímetro | 410480 | Myron L |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12341 | ER ANALITICA | Display com avarias | ADICIONADO
Condutivímetro | 4239606 | Myron L |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12342 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Condutivímetro | 614031 | Myron L |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12338 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Condutivímetro | 4221160 | Myron L |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12366 | ER ANALITICA | Instrumento inoperante, não liga. Será encaminhado para ER. | ADICIONADO
Condutivímetro | 4210448 | Myron L |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12339 | ER ANALITICA | Carcaça do instrumento trincada. | ADICIONADO
pHmetro | X09247 | Thermo |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12347 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Pipeta | P31644C | Eppendorf |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12343 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Pipeta | ME905279 | Boeco |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12376 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Pipeta | ME905258 | Boeco |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12377 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Pipeta | 20D57924 | Brand |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12378 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Pipeta | 19B28639 | Brand |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12379 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Pipeta | M23227B | Eppendorf |  | Cotia - SP |  | 2021-05-17 | Calibrado | 12381 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Multiparametro | 6253770 | Myron L Company | 6PFC | Jaraguá do Sul - SC | WEG | 2021-06-22 | Calibrado | 12616 | ER ANALITICA | eletrodo de pH lento, recomendável a troca | ADICIONADO
Condutivímetro | 6263666 | Myron L Company | Ultrametter II 6P | Caarapó-MS |  | 2021-05-27 | Calibrado | LQ-3239/21 | Hexis |  | ADICIONADO
pHmetro | 6263666 | Myron L Company | Ultrametter II 6P | Caarapó-MS |  | 2021-05-27 | Calibrado | LQ-3231/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Condutivímetro | 4220746 | Myron L Company | Ultrametter II 6P | Caarapó-MS |  | 2021-05-27 | Calibrado | LQ-3230/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Eletrfotômetro | 150750001006 | Hach | D1900 | Caarapó-MS |  | 2021-05-28 | Calibrado | LO-8549/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Colorímetro | 210266601021 | Hach | DR900 | Cotia - SP |  | 2021-04-20 | Calibrado | LO-8329/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Colorímetro | 210266601016 | Hach | DR900 | Cotia - SP |  | 2021-04-20 | Calibrado | LO-8338/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Condutivímetro | A15763 | Hach | Orion 3 Star | Cotia - SP |  | 2021-04-20 | Calibrado | LQ-3150/21 | Hexis |  | ADICIONADO
pHmetro | 200710001808 | Hach | Pocket Pro | Barcarena-PA |  | 2021-05-14 | Calibrado | LQ-3193/21 | Hexis |  | ADICIONADO
pHmetro | 200710001815 | Hach | Pocket Pro | Barcarena-PA |  | 2021-05-14 | Calibrado | LQ-3192/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Condutivímetro | 68923 | Digimed | DM-32 | Barcarena-PA |  | 2021-04-27 | Calibrado | LQ-3157/21 | Hexis |  | ADICIONADO
pHmetro | 687678 | Digimed | DM-22 | Barcarena-PA |  | 2021-04-27 | Calibrado | LQ-3156/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Turbidímetro | 69755 | Digimed | MD-TU | Barcarena-PA |  | 2021-04-27 | Calibrado | LQ-8342/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Espectromotômetro | 2005741 | Hach | DR3900 | Barcarena-PA |  | 2021-04-27 | Calibrado | LQ-8343/21 | Hexis |  | ADICIONADO
Balança Analítica | C105085557 | Ohaus |  | Cotia - SP |  | 2021-07-26 | Calibrado | 13280 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Pipeta Transferpetettor | 21C38762 | Brand |  | Cotia - SP |  | 2021-07-26 | Calibrado | 13281 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Phmetro Bancada 827 | 1827001034376 | Metrohm |  | Cotia - SP |  | 2021-07-26 | Calibrado | 13282 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Espectrofotômetro | 1404677 | Hach | DR2800 | Nova Olimpia-MT |  | 2021-07-21 | Calibrado | 13217 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Fotômetro | 10079BC21470 | Hach | DR890 | Nova Olimpia-MT |  | 2021-07-21 | Calibrado | 13218 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Medidor Multiparâmetros | 4221150 | Myron | 4P | Nova Olimpia-MT |  | 2021-07-21 | Calibrado | 13219 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Medidor Multiparâmetros | 6213432 | Myron | 6P | Nova Olimpia-MT |  | 2021-07-21 | Calibrado | 13220 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Micropipeta | NJ01239 | Thermo | Finnpipette F2 100 - 1000uL | Nova Olimpia-MT |  | 2021-07-21 | Calibrado | 13221 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Micropipeta | NJ01219 | Thermo | Finnpipette F2 10 - 100uL | Nova Olimpia-MT |  | 2021-07-21 | Calibrado | 13222 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Pipeta | NJ01259 | Thermo | Finnpipette F2 1-10mL | Nova Olimpia-MT |  | 2021-07-21 | Calibrado | 13223 | ER ANALITICA |  | ADICIONADO
Espectrofotômetro | 1378679 | hach | DR2800 | Nova Olimpia-MT | Cargill | 2021-07-21 | Calibrado | 13247 | ER ANALITICA |  |  | 13247 | ER ANALITICA | Bateria de lítio responsavel pelo armazenamento de dados e configurações de usuário enconra-se sem carga e o filtro óptico azul está oxidado. | #N/A | #N/A
Fotômetro DR890 | 10079BC21470 | Hach | DR890 | Nova Olimpia-MT |  | 2021-06-23 | Calibrado | 13218 | ER ANALITICA
Pipeta LABMATE | 756690243 | Labmate |  | Santo André- SP |  | 2021-06-23 | Calibrado | 12662 | ER ANALITICA
Phmetro pHtestr30 | 2141238 | Waterproof |  | Santo André- SP |  | 2021-06-23 | Calibrado | 12667 | ER ANALITICA
Turbídimetro | 14080C034429 | Hach | 2100Q | Santo André- SP |  | 2021-06-23 | Calibrado | 12670 | ER ANALITICA
Multi-parametro | 6217524 | Myron C |  | Santo André- SP |  | 2021-06-23 | Calibrado | 12673 | ER ANALITICA
Condutívimetro | 52162 | Digimed | DM32 | Santo André- SP |  | 2021-06-24 | Calibrado | 12675 | ER ANALITICA
Condutivimetro Portátil 4P | 4240437 | Myron L | 4P | Araraquara- SP |  | 2021-07-30 | Calibrado | 13319 | ER ANALITICA
Phmetro | 2902019 | GE | L6606 | Araraquara- SP |  | 2021-07-30 | Calibrado | 13316 | ER ANALITICA
Espectro | 1354920 | Hach | DR2800 | Araraquara- SP |  | 2021-07-30 | Calibrado | 13320 | ER ANALITICA
Condutivimetro | 4229146 | Myron L | 4P | Araraquara- SP |  | 2021-07-30 | Calibrado | 1331 | ER ANALITICA
Phmetro Portátil | 2905626 | GE | L6606 | Triunfo- RS | Braskem | 2021-08-16 | Calibrado | 13450 | ER ANALITICA
Phmetro Bancada | 13034 | Hach | PH31 | Triunfo- RS | Braskem | 2021-08-16 | Calibrado | 13453 | ER ANALITICA
Phmetro Portátil | 2905620 | GE | L6606 | Triunfo- RS | Braskem | 2021-08-16 | Calibrado | 13454 | ER ANALITICA
Phmetro Portátil | 2901943 | GE | L6607 | Triunfo- RS | Braskem | 2021-08-16 | Calibrado | 13457 | ER ANALITICA
M Multiparametro 6P | 6263410 | Myron L | 6P | Triunfo- RS | Braskem | 2021-08-16 | Calibrado | 13437 | ER ANALITICA
Espectrofotômetro | 1983628 | Hach | DR3900 | Triunfo- RS | Braskem | 2021-08-16 | Calibrado | 13513 | ER ANALITICA
Espectrofotômetro | 1397596 | Hach | DR2800 | Triunfo- RS | Braskem | 2021-08-16 | Calibrado | 13448 | ER ANALITICA
Condutivimetro DM-3P | 48564 | Digimed | DM-3P | Santo André- SP | Prometeon | 2021-08-10 | Calibrado | 13389 | ER ANALITICA
Phmetro L6606 | 1584391 | GE | L6606 | Santo André- SP | Prometeon | 2021-08-10 | Calibrado | 13390 | ER ANALITICA
Colorimetro DR900 | 182180001013 | Hach | DR900 | Santo André- SP | Prometeon | 2021-08-10 | Calibrado | 13391 | ER ANALITICA
Phmetro PH31 | 341053 | Hach | PH31 | Juiz de Fora- MG | Mercedes Benz | 2021-08-24 | Calibrado | 13507 | ER ANALITICA
Phmetro Seven GO | 1228415241 | Mettle Toledo | Seven GO | Juiz de Fora- MG | mercedes Benz | 2021-08-24 | Calibrado | 13511 | ER ANALITICA
Medidor Multiparâmetros | 6266879 | Myron L | Ultrameter II 6P | Divinópolis- MG | GERDAL | 2021-08-25 | Calibrado | 13652 | ER ANALITICA
Medidor Multiparâmetros | 6269690 | Myron L | Ultrameter II 6P | Divinópolis- MG | GERDAL | 2021-08-25 | Calibrado | 13661 | ER ANALITICA
Multiparâmetros | M607036 | Hach | MP-6 | Divinópolis- MG | GERDAL | 2021-08-25 | Calibrado | 13668 | ER ANALITICA
Multiparâmetros | 6253970 | Myron L C |  | Aguardando informações |  | 2021-09-03 | Calibrado | 13694 | ER ANALITICA
Fotômetro | 12119BC222005 | Hach | DR890 |  |  | 2021-09-03 | Calibrado | 13758 | ER ANALITICA
Fotômetro | 10049BC21424 | Hach | DR890 |  |  | 2021-09-03 | Calibrado | 13759 | ER ANALITICA
Phmetro | 2996109 | Oaklon | PH5+ | Manaus- AM | Wartsilla | 2021-09-16 | Calibrado | 13762 | ER ANALITICA
Phmetro | HAO4421691 | Hanna | HI98107 | Manaus- AM | Wartsilla | 2021-09-16 | Calibrado | 13763 | ER ANALITICA
Analisador de Umidade | D207302309 | Shimadzu |  | Cotia - SP | Laboratório Cotia | 2021-09-22 | Calibrado | 13907 | ER ANALITICA
Multiparâmetro | B06517 | Thermo Scientific | Orion 4 Star | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13834 | ER ANALITICA
Turbídimetro | 11080C011203 | Hach | 2100Q | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13835 | ER ANALITICA
Espectrofotômetro | 1591465 | Hach | DR3900 | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13835 | ER ANALITICA
Condutivímetro | 4223997 | Myron Company | Ultrameter II | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13835 | ER ANALITICA
Phmetro - L6606 | 893769 | GE Infrastructure | L6606 | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13926 | ER ANALITICA
Phmetro | 51302520 | Mettler Toledo | Seven 2 Go | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13838 | ER ANALITICA
Turbídimetro | 11080C011203 | Hach | 2100Q | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13835 | ER ANALITICA
Multiparâmetros | B06517 | Thermo Scientific | Orion 4 Star | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13834 | ER ANALITICA
Balança Analítica | 3449346278 | Mettler Toledo | MS204S | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13833 | ER ANALITICA
Phmetro - L6606 | 2062403 | GE Infrastructure | L6606 | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13925 | ER ANALITICA
Phmetro - L6606 | 2062585 | GE Infrastructure | L6606 | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13927 | ER ANALITICA
Colorímetro | 12049BC22029 | Hach | DR890 | Camaçari- BA | Braskem Q-1 | 2021-09-20 | Calibrado | 13906 | ER ANALITICA
Colorímetro | 121290C93261 | Hach | DR890 | Camaçari- BA | Unigel | 2021-09-20 | Calibrado | 13830 | ER ANALITICA
Turbídimetro | 16020C047582 | Hach | 2100Q | Camaçari- BA | Unigel | 2021-09-20 | Calibrado | 13823 | ER ANALITICA
Condutivímetro | 49441 | Digimed | DM32 | Camaçari- BA | Unigel | 2021-09-20 | Calibrado | 13824 | ER ANALITICA
Colorímetro | 12039BC22006 | Hach | DR890 | Camaçari- BA | Unigel | 2021-09-20 | Calibrado | 13825 | ER ANALITICA
Colorímetro | COL-00006 | Hach | DR 900 | Montes Claros |  |  | Calibrado
Turbidímetro | 2736 | Policontrol |  | Ouro Branco - MG | ER ANALITICA | 2021-09-30 | Calibrado | 13962 | ER ANALITICA
Condutivímetro | 4211939 | Myron L.C |  | Ouro Branco - MG | ER ANALITICA | 2021-09-30 | Calibrado | 13963 | ER ANALITICA
Condutivímetro | 4222022 | Myron L.C |  | Ouro Branco - MG | ER ANALITICA | 2021-09-30 | Calibrado | 13964 | ER ANALITICA
Condutivímetro | 4226993 | Myron L.C |  | Ouro Branco - MG | ER ANALITICA | 2021-09-30 | Calibrado | 13965 | ER ANALITICA
Espectrofotômetro | 1531607 | Hach | DR3900 | Sorocaba-SP | ER ANALITICA | 2021-10-29 | Calibrado | 13965 | ER ANALITICA
Phmetro Processo | 2017108474 | Prominent |  | Ouro Branco - MG | ER ANALITICA | 2021-10-28 | Calibrado | 13971 | ER ANALITICA
Phmetro Processo | 2017006235 | Prominent |  | Ouro Branco - MG | ER ANALITICA | 2021-10-28 | Calibrado | 14168 | ER ANALITICA
pHmetro | 3008531 | Oakton | pH 5+ | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2021-11-23 | Calibrado | 14626 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Multiparametro | 6247093 | Myron L Company | 6PFC | Astorga-PR | Nova Produtiva | 2021-11-23 | Calibrado | 14625 | ER ANALITICA | 0 | ADICIONADO
Phmetro | 72555 | Digimed | DM22 | Pecém - CE | CSP | 2021-11-09 | Calibrado
Condutivímetro | 72561 | DIGIMED | DM32 | Pecém - CE | CSP | 2021-11-13 | Calibrado
Espectrofotômetro | 212256601040 | HACH | DR900 | Maracanaú - CE | GERDAL | 2021-11-01 | Calibrado
Turbidímetro | 21080D000413 | HACH | 2100Qis | Maracanaú -CE | GERDAL | 2021-11-01 | Calibrado
Reator DQO | 20030C0092 | Hach | DRB200 | Pecém - CE | CSP | 2021-11-01 | Calibrado
Multiparâmetros | 6273835 | Myron L | 6PFC | Belo Horizonte - MG | no fixed customer (carried by owner) | 2022-03-03 | Calibrado | 15642 | ER ANALITICA |  | REALIZADO
Colorímetro | 10079C21465 | Hach | DR890 | Santo André- SP | Braskem | 2021-12-01 | Calibrado | 14863 | ER ANALITICA |  | REALIZADO
pHmetro | 200710001495 | Hach | Pocket Pro PH | Duque de Caxias - RJ | Arlanxeo | 2022-03-23 | Calibrado | 15872 | ER ANALITICA | Equipamento apresenta demasiada lentidão, indicando fim de vida útil. | REALIZADO
Fotômetro | 132850002046 | Hach | DR900 | Duque de Caxias - RJ | Arlanxeo | 2022-03-23 | Calibrado | 15874 | ER ANALITICA |  | REALIZADO
Multiparametro | 6273837 | Myron L | 6PFC | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2022-03-22 | Calibrado | 15859 | ER ANALITICA | Eletrodo apresenta lentidão para realizar as leituras. | REALIZADO
Turbidímetro | 21070D000217 | HACH | 2100Q | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2022-03-22 | Calibrado | 15861 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO
Balança Analítica | B347032029 | METLER TOLEDO |  | Itaguaí - RJ | GERDAU | 2022-03-22 | Calibrado | 15866 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO
Colorímetro | 140070001031 | HACH | DR900 | Imperatriz - MA |  | 2022-03-25 | Calibrado | 15948 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO
pHmetro | 2902426 | GE | L6606 | Araraquara-SP | Suez WTS (Laboratório) | 2022-04-27 | Calibrado | 16222 | ER ANALITICA | 0 | REALIZADO
Formulas:
Calibration Date = IFERROR(VLOOKUP([Serial Number],'Obs Tecnicas'!$D2:I313,5,0),#REF!)
Status = IF([Calibration Date]<>"",IF([Calibration Date]+365>TODAY(),"Calibrado","Vencido"),"")